## PL01
PHỤ LỤC 1. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MUA SẮM THUỘC THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT
STT | MÃ HH MỚI | Tên hàng hoá | Đặc tình kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | VK001 | Băng bó bột | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột mềm mịn, không thấm nước, có màu trắng đồng đều, không bị đốm màu, bị loang, bẩn. Kích thước: 10cm x 2,7m | Cuộn | 4200
2 | VK002 | Băng bó bột | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột mềm mịn, không thấm nước, có màu trắng đồng đều, không bị đốm màu, bị loang, bẩn. Kích thước: 15cm x 2,7m | Cuộn | 1200
3 | VK003 | Băng chỉ thị nhiệt dùng cho hấp ướt | Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học.Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn. Dùng cho chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121oC và 132-134oC | Cuộn | 50
4 | VK004 | Băng cuộn vải | Chất liệu sợi 100%cotton. Kích thước: 10cm x 5m. | Cuộn | 10000
5 | VK005 | Băng dính chỉ thị nhiệt | Băng dính chỉ thị nhiệt độ hấp ướt 1,8cm x 55m. | Cuộn | 30
6 | VK006 | Băng dính cuộn vải lụa y tế | Băng: Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng. Bờ răng cưa hai bên Keo: là Oxid kẽm. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Bờ răng cưa hai bên. Kích thước: 5cm x 5m | Cuộn | 2000
7 | VK007 | Băng dính cuộn vải lụa y tế | Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate, số sợi 44x19,5 sợi/cm, keo Zinc oxide, Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Nguyên liệu các nước G7 hoặc tương đương. Tiêu chuẩn CE | Cuộn | 4000
8 | VK008 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật | Thành phần:Nguyên liệu: được làm từ cuộn nylon, màu trắng trong Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas Yêu cầu: kích thước túi 9 x 14cm, kích thước ống 18 x 230cm | Cái | 1000
9 | VK009 | Bộ catherter thận 2 nòng | 11,5 Fr x 13,5 cm gồm: 1 catheter, 1 dây dẫn Nitinol đầu cong chữ J, lưỡi dao số 11, 2 ống nong giãn nở, 1 kim thẳng, 1 ống tiêm 5ml, 2 khóa Heparin, 1 chỉ phẫu thuật liền kim vửa cong, 1 áo phẫu thuật, 1 băng dính vết thương, 5 miếng gạc. Tốc độ dòng chảy: nòng 1: 225-330ml/min, nòng 2: 221-320 ml/min Khử trùng. Tiêu chuẩn chất lượng: CE. | Cái | 20
10 | VK010 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | Một bộ dây bao gồm 4 trong 1: dây lọc thận, dây truyền dịch, túi xả (có van xả) và có transducer. Đường kính dây bơm 12.2x8.2mm. | Bộ | 1000
11 | VK011 | Bộ dây lọc thận | Bộ dây bao gồm: Bộ dây lọc máu: 01 bộ, tranducer protector. Sản xuất từ chất liệu PVC. | Bộ | 2000
12 | VK012 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm tiêm nhựa. Thể tich 50ml, Xy lanh được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gãy. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 1200
13 | VK013 | Bơm kim tiêm 50ml | Dung tích: 50ml Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách : 25chiếc/hộp | Cái | 2500
14 | VK014 | Bơm kim tiêm 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông có khía bẻ gãy. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 2500
15 | VK015 | Bơm tiêm Insulin | Không độc hại, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O, sử dụng một lần. Cỡ kim: 30Gx5/16'', làm từ thép y tế không rỉ (AISI 304) Chiều dài kim:8mm (±1.25mm): 1ml±5%. Chất liệu: Thân, nắp bơm: Polypropylene. Pit-tông: chất đàn hồi nhựa dẻo (Elastomer). Đóng gói: Túi giấy cấp y tế với màng nhựa tiêu chuẩn Hạn sử dụng 5 năm. | Cái | 10000
16 | VK016 | Bơm tiêm Insulin | Kim 29G, 30G; Dung tích 0,3ml - 0,5ml - 1ml. Kim có thành mỏng, mặt kim cắt vát 3 mặt, bề mặt kim phủ Silicon đánh bóng điện tử, bôi trơn theo công nghệ tạo hạt tích điện, tạo độ trơn. | Cái | 10000
17 | VK017 | Bơm tiêm liền kim 10ml | Xy lanh 10ml:Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) Quy cách : 100 chiếc/hộp | Cái | 80000
18 | VK018 | Bơm tiêm liền kim 10ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, Pít tông có khía bẻ gãy. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tếSản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 80000
19 | VK019 | Bơm tiêm liền kim 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim,. Pít tông có khía bẻ gãy. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tếSản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 30000
20 | VK020 | Bơm tiêm liền kim 20ml | Xy lanh 20ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, G27sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp bảo vệ đầu kim. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng | Cái | 15000
21 | VK021 | Bơm tiêm liền kim 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Đốc xy lanh có thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim. Pít tông có khía bẻ gãy . Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O | Cái | 15000
22 | VK022 | Bơm tiêm liền kim 3ml | Xy lanh 3ml: Xy lanh: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có vạch chia dung tích rõ ràng, đốc nhỏ lắp vừa kim, Pít tông: Nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, trong suốt, không chứa DEHP. Có khía bẻ gãy để hủy chống sử dụng lại. Gioăng: Nguyên liệu nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, mềm, tạo độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 12000
23 | VK023 | Bơm tiêm liền kim 5ml | Xy lanh 5ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Gioăng: Mềm dẻo, bề mặt gioăng nhẵn, di chuyển dễ dàng tạo được độ kín- khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, G27sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, được phủ Silicon. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp bảo vệ đầu kim. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng | Cái | 60000
24 | VK024 | Bơm tiêm liền kim 5ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 80000
25 | VK025 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần, kim các cỡ | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml, cỡ kim 23G, đầu sắc nhọn. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cái | Cái | 30000
26 | VK026 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần, kim các cỡ | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G, đầu sắc nhọn. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cái | Cái | 5000
27 | VK027 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml, cỡ kim 23G, đầu sắc nhọn. Vô trùng, không chất gây sốt. Đóng gói riêng từng cá | Cái | 40000
28 | VK028 | Bông hút nước y tế | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose, Yêu cầu: pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 10 giây, Quy cách: 1kg/cuộn | Kg | 500
29 | VK029 | Bông không hút nước (Bông mỡ) | Quy cách: 1kg/cuộn. Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, có màu vàng ngà, không thấm nước | Kg | 200
30 | VK030 | Bông miếng vô trùng | Thành phần: 100% bông xơ thiên nhiên, thành phần chính là Cellulose. Không có hóa chất tẩy trắng, Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính, Không có tinh bột hoặc Dextrin Các chất tan trong nước: Không quá 0,5%. Vô trùng. Kích thước 4cm x 5cm pH: 5,0 ÷ 8,0, độ ẩm ≤ 8,0, tốc độ hút nước ≤ 10 giây. Bao gói tiệt trùng 2 lớp. Quy cách: gói 500g | Gói | 20000
31 | VK031 | Canuyn mở khí quản | Các cỡ. Làm từ Polyethylene không độc hại | Cái | 100
32 | VK032 | Cassette dùng cho máy mổ phaco | Tương thích sử dụng với Máy mổ phaco Laureate | Cái | 30
33 | VK033 | Cassette dùng cho máy mổ phaco | Tương thích sử dụng với máy mổ Phaco Centurion | Cái | 50
34 | VK034 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 03 nòng | Gồm : catheter, kim luồn, dây dẫn, que nong, dao mổ, nắp đậy đầu catheter, bơm tiêm 5ml, catheter 3 nòng, thẳng hoặc cong, làm từ chất liệu polyurethane, kích thước 5Fx 16cm, 7F x 20 cm, 7F x 16cm catheter, có độ dài được đánh dấu, đường cản quang rõ nét. | Bộ | 200
35 | VK035 | Chất nhầy phẫu thuật có tính kết dính, độ nhớt cao | Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1,8% (18mg/ml), ống ≥0,85 ml, trọng lượng phân tử trung bình khoảng 3.2 triệu Dalton, độ nhầy 2.0 triệu mPas; độ thẩm thấu 200-400 mosmol / kg và độ pH 6,8-7,6. | Hộp | 200
36 | VK036 | Chỉ khâu không tiêu Nylon liền kim nhãn khoa số 10/0 | Chỉ khâu mắt sợi đơn Nylon 10-0 màu đen, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài ≥ 5,5 mm, đường kính kim≥ 0.14mm, độ cong 7/16. Kim làm bằng thép không gỉ. Đóng gói vô trùng | Sợi | 50
37 | VK037 | Chỉ khâu mắt Polypropylene 10/0 | Chỉ khâu mắt Polypropylene 10/0. Dài 20cm 2 kim thẳng hình thang dài 16,15mm, kim bằng thép không rỉ 300 phủ silicone, | Sợi | 10
38 | VK038 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 3/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 0.9 kgf và lực tách kim chỉ 0.68 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 700
39 | VK039 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 0 dài 75 cm, kim tam giác 40 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 2.2 kgf và lực tách kim chỉ 1.5 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 100
40 | VK040 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 1 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 1 dài 75 cm, kim tam giác 40 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 2.7 kgf và lực tách kim chỉ 1.8 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 100
41 | VK041 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 4/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 4/0 dài 75 cm, kim tam giác 20 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 0.5 kgf và lực tách kim chỉ 0.45 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 600
42 | VK042 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp Polyamide số 2/0 | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 dài 75 cm, kim tam giác 26 mm 3/8c được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% Polyamide 6-6.6 (PA). Độ bền kéo nút thắt 1.5 kgf và lực tách kim chỉ 1.1 kgf. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 400
43 | VK043 | Chỉ lanh | Cuộn 150 mét | Cuộn | 15
44 | VK044 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 2/0 | Chất liệu Nylon, số 2/0, Sợi dài 75cm, kim tròn 26mm, độ cong 1/2 vòng | Sợi | 300
45 | VK045 | Chỉ không tiêu sợi tổng hợp NYLON số 2-0 | Thành phần Polyamide 6-6.6, chỉ dài ≥75cm, kim tam giác 26mm, 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 1.44 KGs. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương | Sợi | 300
46 | VK046 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 4/0 | Chất liệu Polyamid, dài 75cm - 76cm; Kim tam giác 16mm-20mm, 3/8 vòng tròn. | Sợi | 500
47 | VK047 | Chỉ không tiêu sợi tổng hợp NYLON số 4-0 | Thành phần Polyamide 6-6.6, chỉ dài ≥75cm, kim tam giác 19mm, 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series . Sức căng nút thắt ≥ 0.6 KGs. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương. | Sợi | 500
48 | VK048 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 5/0 | Dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm, Kim thép 302 phủ silicon , sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.80 kgf Đóng gói 2 lớp: lớp trong bằng nhựa định hình cứng sâu 5 mm, lớp ngoài bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Tép | 300
49 | VK049 | Chỉ không tiêu sợi tổng hợp NYLON số 5-0 | Thành phần Polyamide 6-6.6, chỉ dài ≥75cm, kim tam giác 19mm, 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series . Sức căng nút thắt ≥ 0.4 KGs. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương. | Sợi | 300
50 | VK050 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 6/0 | Dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon , sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.37 kgf Đóng gói 2 lớp: lớp trong bằng nhựa định hình cứng sâu 5 mm, lớp ngoài bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả | Tép | 100
51 | VK051 | Chỉ không tiêu sợi tổng hợp NYLON số 6-0 | Thành phần Polyamide 6-6.6, chỉ dài 75cm, kim tam giác 24mm, 3/8 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series . Sức căng nút thắt ≥ 0.20 KGs. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương. | Sợi | 200
52 | VK052 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 7/0 | Dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 13 mm, Kim thép 302 phủ silicon, sợi chỉ có lực căng đứt ≥ 0.18 kgf Đóng gói 2 lớp: lớp trong bằng nhựa định hình cứng sâu 5 mm, lớp ngoài bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) | Tép | 100
53 | VK053 | Chỉ không tiêu sợi tổng hợp Polypropylene số 7-0 | Thành phần Polypropylene, chỉ dài 60cm, hai kim tròn đầu tròn 8mm, cong 3/8 vòng tròn, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 0.11 KGs. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương dương. | Sợi | 100
54 | VK054 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 10/0 | Chất liệu Polypropylene; số 10/0, tiết diện hình thang chiều dài 6mm, độ cong 3/8, dài 30 cm. | Sợi | 200
55 | VK055 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 2/0 | Chất liệu polypropylen, đơn sợi, số 2/0, sợi dài 90cm; kim tròn 25mm-26mm, độ cong 1/2 vòng tròn, 2 kim; | Sợi | 50
56 | VK056 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 3/0 | Chất liệu polypropylen, đơn sợi, số 3/0, sợi dài 90cm; kim tròn 25mm-26mm, độ cong 1/2 vòng tròn; | Sợi | 100
57 | VK057 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 4/0 | Chất liệu Polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 20 mm, Đóng gói bằng giấy 100%. | Sợi | 50
58 | VK058 | Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 5/0 | Chất liệu polypropylen, đơn sợi, số 5/0, sợi dài 90cm; kim tròn 16mm-17mm, độ cong 1/2 vòng tròn, 2 kim; | Sợi | 50
59 | VK059 | Chỉ tan chậm tự nhiên số 1 | Dài ≥75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm. Kim thép 302 phủ silicon, Chỉ làm từ collagen tinh khiết từ thanh mạc ruột bò, sợi chắc, mềm dễ uốn, sợi màu nâu đồng nhất, không đốm trắng, lực căng đứt ≥ 5.7 kgf Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) | Tép | 200
60 | VK060 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu Chromic Catgut số 3/0 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan châm số 3/0, sợi dài 75cm, kim tròn 30mm, độ cong 1/2 vòng | Sợi | 300
61 | VK061 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu Chromic Catgut số 3/0 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan châm 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26, kim phủ silicon | Sợi | 100
62 | VK062 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu Chromic Catgut số 4/0 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan châm 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 16, kim phủ silicon | Sợi | 300
63 | VK063 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu polyglactin số 2/0 | Chất liệu Polyglactin 910 tổng hợp số 2/0, áo bao Poly (Glycolide - co - L-lactid ), dài ≥70cm. Kim tròn 1/2C dài 26mm; | Sợi | 200
64 | VK064 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 2-0 | Thành phần Polyglactin 910, dài ≥90cm, kim đầu tròn 30mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh,chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 2.68 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, | Sợi | 300
65 | VK065 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu polyglactin số 3/0 | Chất liệu Polyglactin tổng hợp số 3/0, dài ≥ 70cm. Kim tròn 1/2C dài 26mm; Áo bao Poly (Glycolide - co - L-lactid ) và và calcium stearate | Sợi | 100
66 | VK066 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3-0 | Thành phần Polyglactin 910, dài ≥75cm, kim đầu tròn 26mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh,chất liệu là thép 300 series . Sức căng nút thắt ≥ 1.77 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Sợi | 300
67 | VK067 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu polyglactin số 3/0 | Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 3/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn | Sợi | 200
68 | VK068 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu polyglactin số 4/0 | Chất liệu Polyglactin 910 tổng hợp số 4/0, dài ≥70cm, được bao bởi hỗn hợp Polyglactin 370 và calcium Stearate. Kim tròn, 1/2C, kim 20mm. | Sợi | 300
69 | VK069 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 4-0 | Thành phần Polyglactin 910, dài ≥75cm, kim đầu tròn 20mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 0.95 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 | Sợi | 300
70 | VK070 | Chỉ thép mềm đường kính các cỡ | Chỉ thép được làm từ chất liệu thép không gỉ. Đường kính chỉ từ 16G - 30G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | Cái | 5
71 | VK071 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910, số 1 | Thành phần Polyglactin 910, dài 90cm, kim đầu tròn 40mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 5.08 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 21 ngày là 60%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 56-70 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 | Sợi | 300
72 | VK072 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 dài 90 cm, kim tròn 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 90% glycolide và 10% L-lactic acid, được phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate theo tỷ lệ 30:70. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 54 đến 70 ngày. Tiệt trùng bằng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 300
73 | VK073 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2 dài 90 cm, kim tròn 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 90% glycolide và 10% L-lactic acid, được phủ Poly(glycolide-co-L-Lactide) và calcium stearate theo tỷ lệ 30:70. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 54 đến 70 ngày. Tiệt trùng bằng EO. | Sợi | 100
74 | VK074 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid số 0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0 dài 90 cm, kim tròn 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày.Tiệt trùng bằng EO. | Sợi | 300
75 | VK075 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1 dài 90 cm, kim tròn 40mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày.Tiệt trùng bằng EO. Tiêu chuẩn CE | Sợi | 300
76 | VK076 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 1 | Thành phần Polyglycolic acid, dài 90cm, kim đầu tròn 40mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 5.90 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương | Sợi | 300
77 | VK077 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0 dài 75 cm, kim tròn 26 mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày. Tiệt trùng bằng EO. | Sợi | 400
78 | VK078 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 2-0 | Thành phần Polyglycolic acid, dài ≥75cm, kim đầu tròn 26mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 3.73 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương | Sợi | 400
79 | VK079 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 dài 75 cm, kim tròn 26 mm 1/2C được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được cấu tạo bởi 100% polyglycolic Acid (PGA), được phủ Polycaprolactone và calcium stearate. Chỉ duy trì được sức căng trên 65% sau 2 tuần cấy ghép và sẽ tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60 đến 90 ngày. Tiệt trùng bằng EO. | Sợi | 200
80 | VK080 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglycolic acid số 3-0 | Thành phần Polyglycolic acid, dài 70cm, kim đầu tròn 26mm, 1/2 vòng tròn, thân kim có rãnh, chất liệu là thép 300 series. Sức căng nút thắt ≥ 1.77 KGs, độ đàn hồi sau 14 ngày là 75%, sau 28 ngày là 25%. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 60-90 ngày. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, sản xuất tại nhóm nước G7 hoặc tương đương | Sợi | 200
81 | VK081 | Dao đường hầm | Dao đường hầm.Đóng trong túi vô khuẩn. Kích thước đường mổ >= 1.8mm. | Cái | 50
82 | VK082 | Dao mổ 15 độ | Dao bẻ góc 15 độ PE. Lưỡi làm bằng thép không rỉ, , Tạo độ mở rộng 15 độ, góc tạo độ sâu từ 3-5mm2 mặt vát, mũi dao nhọn . Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn, | Cái | 100
83 | VK083 | Dao mổ mắt | Dao tạo đường rạch giác mạc trong mổ Phaco; Đường kính từ 2,2 - 3,2 mm. Đóng trong túi tiệt trùng vô khuẩn.Kích thước: 2,2mm - 2,8mm – 3.0mm – 3.2mm | Cái | 100
84 | VK084 | Dao phẫu thuật | Dao tạo đường rạch giác mạc trong mổ Phaco, hai mặt vát, lưỡi dao bằng thép không gỉ, cắt 2.85 -3.2mm. Kích cỡ lưỡi dao mổ: 2,85mm-3.2mm. Đóng trong túi tiệt tùng vô khuẩn. | Cái | 50
85 | VK085 | Đầu cắt dịch kính | Đầu cắt dịch kính 23G, tốc độ cắt tối đa 4000 lần/phút | Cái | 5
86 | VK086 | Đầu côn | KT: 6*50 mm, thể tích tối đa: 200 ul, màu vàng 1000 cái/túi | Túi | 10
87 | VK087 | Đầu côn | KT: 8*69 mm, thể tích tối đa: 1000 ul, màu xanh 1000 cái/túi | Túi | 10
88 | VK088 | Dây dẫn lưu cao su | Yêu cầu: Chất liệu cao su, Màu đỏ, fi 6 | Kg | 20
89 | VK089 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Yêu cầu: Chất liệu silicon. Kích thước: 5 ID x 7 OD; 7 ID x 10 OD, túi tiệt trùng đóng trong túi Polyetylen. Đầu tròn nhẵn, có mắt hoặc 02 lỗ bên cạnh. Tiêu chuẩn GMP | Cái | 200
90 | VK090 | Dây hút dịch | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Đạt tiêu chuẩn CE , EN ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ | 20000
91 | VK091 | Dây máu chạy thận nhân tạo | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo bao gồm dây động mạch & tĩnh mạch * Dây Pump máu 8x12x380 mm * 01 bộ bảo vệ cảm ứng (Transducer Protecttor) Chất liệu: PVC dùng trong y tế, trong suốt, chống xoắn & gấp khúc. Không chứa DEHP Tiệt trùng: EO Gas | Bộ | 1000
92 | VK092 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối dài 150cm, dung tích 1.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Cái | 1000
93 | VK093 | Dây silicon mổ lệ quản | Dây silicon mổ lệ quản , có kim hai đầu, 2 đầu có điểm lệ và dụng cụ kéo Probe 23 g (0.60) x4-1/4'' chiều dài ống silicon 14'' , .025 '' O.D/ .012'' I.D. Dây dễ uốn bằng thép không gỉ | Cái | 10
94 | VK094 | Dây thở oxy | Các cỡ XS, S, M, L. chiều dài ≥ 2 m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Bộ | 1000
95 | VK095 | Dây truyền dịch kim cánh bướm | Dây dẫn dài ≥ 1500mm, Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4, dây được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập. Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển. Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc. Đầu nối kim làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim. Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn. Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. Kim 2 cánh bướm các cỡ. sản phẩm được tiệt trùng . Đạt tiêu chuẩn CE ; TCVN 6591-4: 2018; tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương | Bộ | 50000
96 | VK096 | Dây truyền dịch kim cánh bướm | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. Kim 2 cánh bướm có các cỡ 22G, 23G. Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. Có van khoá điều chỉnh, Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. | Cái | 50000
97 | VK097 | Bộ dây truyền dịch (kim thường các số) | - Dây dẫn: Dài ≥1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC. Có cổng tiêm thuốc . Đầu nối kim thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khuẩn ≈ 0.2µm vô khuẩn. Bầu đếm giọt dung tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≈15µm. ; Kim: 21G x 1½ , 22G x 1¼", 23G x 1" ; Tiệt trùng | Cái | 20000
98 | VK098 | Dây truyền máu | Thành phần: - dây dài 150cm-180cm, chất liệu PVC - Đầu nhọn thông khí, màng lọc bạch cầu 200 micron, khóa lăn, cổng bơm thuốc không chứa latex - Tiệt trùng. | Cái | 500
99 | VK099 | Đè lưỡi gỗ | Yêu cầu: chất liệu gỗ; kích thước 150mm x 20mm x 2mm. Tiệt trùng | Cái | 1000
100 | VK100 | Dịch nhầy | Thành phần: Hydroxypropyl Methylcellulose Nồng độ (độ cô đặc) 2%. Trọng lượng phân tử 86.000 dalton Độ nhầy 3000 - 4500 cPs Độ thẩm thấu: Osmolality 250-350 mOsm/kg, Độ pH: 6.0 - 7.8 Thể tích: 2 ml. | Ống | 300
101 | VK101 | Dịch nhầy | Thành phần: Natri Hyaluronate Nồng độ (độ cô đặc) 1%. Trọng lượng phân tử 2.400.000-2.500.000 Dalton Độ nhầy 25.000-39.000 cps Độ thẩm thấu: Osmolality 310 ± 50 mOsm/kg, pH: 6.8-7.6. Thể tích: 0.4 -0.55 ml. | Ống | 300
102 | VK102 | Dịch nhầy | Thành phần: Protectalon Nồng độ (độ cô đặc): 2%. Trọng lượng phân tử: 3.0 mill Dalton Độ nhầy: 900.000 mPas. Độ thẩm thấu: 300-350 mOsm / kg. pH: 6.8-7.6. Thể tích: 1- 1,1 ml. | Ống | 300
103 | VK103 | Điện cực dán | Làm từ vật liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính, ương thích hầu hết với các loại cáp kết nối | Cái | 3000
104 | VK104 | Đinh 2 đầu nhọn các cỡ | Đinh Kischner 2 đầu nhọn, đường kính 0.5/0.6/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0mm. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% | Cái | 100
105 | VK105 | Đinh các cỡ | Đinh Metaizeau: Đường kính từ 2.0 - 3.0 mm, dài ≥ 100mm. Chất liệu titanim, Ðầu đinh cong, nhẹ và dẹp, có tính đàn hồi dùng luồn vào trong ống tủy | Cái | 15
106 | VK106 | Đinh nội tủy xương chày có chốt ngang các cỡ | Đinh đặc, đường kính từ 8,9,10,11,12,13; dài từ 255 đến 420mm. Đồng bộ với vít khóa ngang cùng hãng sản . Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
107 | VK107 | Đinh nội tủy xương đùi có chốt ngang các cỡ | Đinh đặc, đường kính từ 9,10,11,12,13,14,15,16 dài từ 320 đến 460mm. Đồng bộ với vít khóa ngang cùng hãng sản suất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
108 | VK108 | Dụng cụ cắt khâu nối tiêu hóa tự động tròn (các cỡ) | Thiết bị khâu được sử dụng để khâu vết thương của niêm mạc trực tràng và búi trĩ trong kênh hậu môn dùng một lần. Các cỡ: 21, 23, 26, 29, 32 mm Kích thước ghim: 4.5mm. Số hàng ghim: 2 Số lượng ghim:18, 20, 24, 30 Chiều dài chân ghim mở:≈ 5,3mm. Chiều cao khi đóng có thể điều chinh của ghim: 1-2,5mm. Đường kính ghim ≈ 0,28mm. Đường kính dao cắt: 13,15,17,20,22mm. | cái | 30
109 | VK109 | Dụng cụ khâu nối dùng mổ cắt trĩ bằng phương pháp longo đầu rời | Bộ phận lưu giữ ghim bấm trong suốt, đầu có thể tháo rời khỏi dụng cụ. Đường kính ngoài 32mm, 34mm, 36mm tương ứng đường kính trong 24.9mm, 25.2mm, 26.9mm,có ≥30 ghim titanium, chiều cao ghim ≥ 3.0 mm. | Cái | 30
110 | VK110 | Gạc hút | Thành phần: gạc hút nước 100% cotton, Khổ 0,8m. | Mét | 30000
111 | VK111 | Gạc phẫu thuật 10cm x10cm x 12 lớp | Thành phần: gạc hút nước 100 % cotton Yêu cầu: Kích thước 10cm x10cm x 12 lớp Tiệt trùng. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính Đóng gói 2 lớp. | Cái | 8000
112 | VK112 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp | Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: <8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; Các chất tan trong nước: ≤0,5% ; Trọng lượng: khoảng ≈38g/m2. Kích thước 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp. Đóng gói: 10 cái/gói. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. | Cái | 10000
113 | VK113 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp | Thành phần: gạc hút nước 100 % cotton Yêu cầu: Kích thước 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp Tiệt trùng Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính | Cái | 5000
114 | VK114 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp | "Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Độ ẩm: <8%; - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Các chất tan trong nước: ≤0,5% ; - Trọng lượng: khoảng 23g/m2. - Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp Đóng gói: 5 cái/gói, cản quang vô trùng" | Cái | 1000
115 | VK115 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp | Thành phần: gạc hút nước 100 % cotton Yêu cầu: Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp. Tiệt trùng. Có sợi cản quang. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính Đóng gói 2 lớp | Cái | 1000
116 | VK116 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp | Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc tính: Độ ẩm: <8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; Không có tinh bột hoặc Dextrin; Các chất tan trong nước:≤ 0,5% ; Kích thước 40cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng Đóng gói: 5 cái/gói, Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas | Cái | 1000
117 | VK117 | Găng phẫu thuật chưa tiệt trùng các số | Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Bề dày: min 0,18mm, Chiều dài: min 280mm, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83±5mm, Size 7: 89±5mm, Size 71/2: 95±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: min 12,5N, Sau lão hóa: min 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: min 700%, Sau lão hóa: min 550%. Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt: Lượng bột: max 80mg/đôi. Lượng protein: max 200μg/dm2. | Đôi | 40000
118 | VK118 | Găng tay y tế không bột | Găng tay cao su tự nhiên, không bột dùng trong thăm khám; Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay; Màu sắc : Trắng Kích cỡ : XS/S/M/L/XL; Cân nặng (gram)(+/-0.2): lần lượt theo các cỡ 5.2; 5.6; 6.0; 6.4; 6.8; Chiều dài : 240mm ±5; Độ dày (mm) : ≥0.10 ( lòng bàn tay), ≥ 0.11 ( đầu ngón tay); Hàm lượng bột : Tối đa 2 mg/dm2; Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 100 µg/dm². Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 10993; CE MDR 2017/745; GMP FDA hoặc tương đương | Đôi | 30000
119 | VK119 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Găng tay được sản xuất từ cao su thiên nhiên,có phủ bột chống dính. Tiệt trùng. | Đôi | 25000
120 | VK120 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Găng tay y tế có bột, được làm tử mủ cao su tự nhiên. Gồm các cỡ: Size XS,S,M,L,XL. | Đôi | 80000
121 | VK121 | Găng y tế khám sản | Yêu cầu: Dài ≥ 39 cm, không tiệt trùng. | Đôi | 200
122 | VK122 | Khóa 3 chạc có dây nối | Làm từ chất liệu Polycarbonate, HDPE, PP, tiệt trùng E.O; kháng lipid và không kháng lipid; chiều dài dây tối thiểu 100cm Tiệt trùng | Cái | 200
123 | VK123 | Khóa 3 chạc có dây nối | Làm bằng nhựa, có dây nối ≥10cm. | Cái | 500
124 | VK124 | Kim châm cứu vô trùng | Kích cỡ: Đường kính thân kim: 0,16 mm ~ 0,45 mm; Độ dài thân kim : 13 mm ~ 75 mm. Cán kim và thân kim châm cứu được chế tạo bằng thép không gỉ. Mũi kim: tròn, cân, không dẹt, không có gờ ráp, đầu mũi kim của đk 0.30; 0.35 mm: | Cái | 300000
125 | VK125 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim 16-17G, Sản xuất từ chất liệu PVC, Kim tráng silicone, thành kim siêu mỏng Có cánh bướm xoay được quanh kim, có back-eye. Dây nối dài 30cm Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 20000
126 | VK126 | Kim chích máu đo đường huyết | Kim chích máu các cỡ | Chiếc | 10000
127 | VK127 | Kim lấy máu đo đường huyết | Đường kính kim : ≤0.4mm - 28G Đầu kim bằng Thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon.Kim đều có nắp đậy seal kín chỉ mở một lần để đảm bảo vô trùng . Được tiệt trùng với bức xạ Gamma theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 11138 hoặc tương đương | Chiếc | 10000
128 | VK128 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống số các cỡ | Kim được làm từ thép không rỉ. Đầu bút chì. Cỡ 18G- 25G chiều dài kim ≥90mm . Có kim dẫn đường | Cái | 1500
129 | VK129 | Kim khâu các loại, các cỡ | Kim được làm bằng thép không gỉ, kim hình bán nguyệt. | Cái | 2000
130 | VK130 | Kim laser nội mạch | Kim laser nội mạch số 22 G | Cái | 200
131 | VK131 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Kim các số.Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Cái | 80000
132 | VK132 | Kim lọc thận nhân tạo các loại | Kim 16G. Không có chất DEHP, mặt trong dây trơn láng ngăn chặn máu đông tụ. kim thành mỏng, đầu kim sắc nhọn. Có đầu nối kết nối được với tất cả các loại dây chạy thận. Sản phẩm được tiệt trùn | Bộ | 10000
133 | VK133 | Kim luồn tĩnh mạch | Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén. Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven. Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy bật.Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven .Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide). Thời gian lưu kim 96 giờ. | Cái | 5000
134 | VK134 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại . Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. Ống catheter có 4 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE/ Teflon, FEP, PUR nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim.Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đậy. Khoang báo máu thiết kế trong xuất giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven, màng kị nước chống máu trànn.Khử trùng bằng khí EO( Ethylene Oxide).Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ.Đạt ISO 13485:2016; FDA hoặc tương đương | Cái | 5000
135 | VK135 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Chất liệu FEP. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc. Kim có các cỡ. | Cái | 6000
136 | VK136 | Kim luồn tĩnh mạch có cửa có cánh các số | - Vô trùng, dùng 01 lần. Có cánh và cổng tiêm. Không pyrogenic, không chứa mủ cao su. Tiệt trùng bằng E.O - Mã hóa màu theo tiêu chuẩn ISO. Độ côn 6%. - Kim được làm bằng thép không gỉ , sắc, nhọn với ba điểm để chèn (cắt vát 3 cạnh) . - Chất liệu Catheter bằng PTFE (Teflon), 3 vạch cản quang ẩn. Khả năng lưu catheter 72 - 96h. - Nắp kim, trung tâm kim, cánh kim, khoang F.B: chất liệu polypropylene - Cổng tiêm: chất liệu HDPE+LDPE với ống silicon cho phép dòng chảy đi theo 1 chiều. - Màu sắc- đường kính trong, ngoài kim - Chiều dài - tốc độ dòng chảy: + Kim 18G: Màu xanh lá cây 0,9mm - 1,3x45mm - 80ml/phút. + Kim 20G màu hồng 0,8mm- 1,1x32mm - 54ml/phút; | Cái | 6000
137 | VK137 | Kim nha khoa | Cỡ kim: 27G. dài 21mm | Cái | 2000
138 | VK138 | Kim tiêm, lấy thuốc | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ đầu kim tốt. Thân kim nhẵn, tròn đều, có đủ độ cứng cơ khí, không bị cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt, không có chất DEHP. | Cái | 80000
139 | VK139 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm có nắp | Lọ nhựa, có nắp. Có thìa lấy bệnh phẩm. Có nhãn để điền thông tin. | Cái | 3000
140 | VK140 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Kiểu dao: lowprofile. Độ nghiêng lưỡi dao: 34 độ/80x8x0,25mm Dùng cắt lạnh và cắt tiêu bản thường | Cái | 100
141 | VK141 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng các số | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản xuất. Đóng gói 1x100 cái/hộp. | Cái | 5000
142 | VK142 | Mask bóp bóng | Chất liệu silicon, không có chất PGEHP. Dùng cùng với máy thở hoặc Ambu. | Bộ | 25
143 | VK143 | Mask khí dung | Các cỡ. Có dây và bầu đựng thuốc | Cái | 600
144 | VK144 | Mặt nạ thở oxy | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 500
145 | VK145 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Có bộ khí dung. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía . Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. Các cỡ: M, L, XL. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 400
146 | VK146 | Miếng dán mi loại nhỏ | Kích thước: 6cm x 7cm. | Miếng | 3000
147 | VK147 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Nắp đậy bằng nhựa PVC, có sẵn povidine bên trong, bảo quản bằng túi nhôm kín | Cái | 1500
148 | VK148 | Nẹp bản rộng | Dày ≥ 5.0 mm. Rộng ≥ 16.0mm. Số lỗ trên thân 6,8,10. Dùng vít 5.0 | Cái | 10
149 | VK149 | Nẹp mặt thẳng | Nẹp mặt thẳng 16 lỗ dùng vít 2.0mm. Dày ≥1.0mm. | Cái | 30
150 | VK150 | Nẹp hàm thẳng | Nẹp hàm thẳng 16 lỗ dùng vít 2.3mm. Dày ≥1.5mm. | Cái | 30
151 | VK151 | Nẹp khóa bản rộng xương đùi, các cỡ | Nẹp dày≥ 5.0mm; ≥ rộng 16mm; khoảng cách lỗ nẹp 18mm; - Số lỗ trên thân nẹp: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 lỗ; dài ≥110 mm- Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
152 | VK152 | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Nẹp khóa bản rộng được làm từ chất liệu Titanium. Nẹp dày ≥5.2mm, rộng ≥17.5mm, số lỗ bắt vít kết hợp trên thân nẹp từ 5 đến 22 lỗ, khoảng cách tâm 2 lỗ liên tiếp là 18 mm, chiều dài tương ứng theo số lỗ từ 100mm-406mm, kết hợp vít khóa 5.0mm và vít thường 4.5mm giúp linh hoạt cho việc lựa chọn vít. Trên nẹp có thêm 2 lỗ nhỏ đường kính 2.0mm cho đinh kisner để cố định nẹp. Trên nẹp thể hiện rõ kí hiệu mã sản phẩm, số lỗ, nguyên vật liệu và tiêu chuẩn CE; có trợ cụ tương thích. | Cái | 10
153 | VK153 | Nẹp khóa chữ T kết hợp bàn ngón các cỡ | Nẹp dày ≥1.3 mm; nẹp rộng 10.6mm - 12.6mm; dài 22.6mm đến 26.6mm- Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Đường kính vít 2.0mm - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292- chất liệu Titan Ti-6Al-4V ELI, Độ bền kéo 860N/mm2 | Cái | 5
154 | VK154 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các cỡ | Nẹp dày ≥2.2mm; rộng ≥11.5mm ; khoảng cách lỗ nẹp 12mm - 16mm; Số lỗ trên thân nẹp: 6, 8, 10, 12, 13, 14 lỗ trái/ phải; dài ≥ 137mm. Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 5
155 | VK155 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | Nẹp dày ≥ 3.2mm ; rộng ≥16mm ; khoảng cách lỗ nẹp 16mm - 20mm;- Số lỗ trên thân nẹp: 5, 7, 9, 11, 13 lỗ trái/ phải; dài ≥156.4mm . Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
156 | VK156 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay chữ T các cỡ | Nẹp dày ≥1.8mm; rộng ≥ 10.7mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm;- Số lỗ trên thân nẹp: 3, 4, 5 lỗ; dài ≥ 59mm - Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
157 | VK157 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | Nẹp dày ≥ 3.0mm; rộng ≥12mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; Số lỗ trên thân nẹp: 3, 4, 5, 6, 7, 8 lỗ Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Dùng vít khoá 3.5mm. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | cái | 15
158 | VK158 | Nẹp khóa đầu trên xương chày các cỡ | Nẹp dày ≥2mm; rộng ≥10mm; khoảng cách lỗ nẹp 11mm-20mm;- Số lỗ trên thân nẹp: 5, 7, 9, 11, 13 lỗ trái/ phải; độ dài≥ từ 143.3mm; Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 20
159 | VK159 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi các cỡ | Nẹp dày ≥3.2mm; rộng ≥16mm; khoảng cách lỗ: 16mm - 18mm . Số lỗ trên thân nẹp: 5, 7, 9, 11, 13 lỗ trái/ phải; dài ≥ 118 mm. Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 12
160 | VK160 | Nẹp khoá hợp kim kết hợp bàn ngón tay chữ L các cỡ | Nẹp dày ≥ 1.3mm, rộng ≥9.6mm; dài ≥ 28mm Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 chất liệu Titan Ti 6Al 4V ELI, tiêu chuẩn . Độ bền kéo 860N/mm2 | Cái | 18
161 | VK161 | Nẹp khoá hợp kim kết hợp đầu dưới xương cánh tay chữ Y các cỡ. | dày ≥3mm, rộng ≥8 mm. số lỗ thân nẹp 3,4,5 | Cái | 4
162 | VK162 | Nẹp khoá hợp kim kết hợp đầu dưới xương mác các cỡ | Dày từ ≥2 mm. rộng từ ≥10mm. số lỗ trên thân 3,4,5 | Cái | 5
163 | VK163 | Nẹp khoá hợp kim kết hợp xương chày các cỡ . | Dày từ ≥2 . rộng từ ≥10 . Mm số lỗ trên thân 6, 8 | Cái | 10
164 | VK164 | Nẹp khoá mắt xích thẳng các cỡ | Nẹp dày ≥3mm; rộng ≥10mm; khoảng cách lỗ nẹp 12mm; - Số lỗ trên thân nẹp: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lỗ; dài ≥ 48mm; Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất; Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
165 | VK165 | Nẹp khóa móc xương đòn các cỡ | Nẹp dày ≥ 2.5mm; rộng ≥ 9.8mm; khoảng cách lỗ 11.7mm-12mm; Số lỗ trên thân nẹp: 4, 5, 6, 7 lỗ trái / phải; dài ≥t80mm;Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất. Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 10
166 | VK166 | Nẹp khóa thân xương cánh tay các cỡ | Dày từ ≥ 3 mm. rộng từ ≥12 cm. số lỗ trên thân 4,6 | Cái | 5
167 | VK167 | Nẹp khóa xương đòn chữ S các cỡ | Nẹp dày ≥3.0mm, rộng ≥10mm; khoàng cách lỗ 14mm và 11mm; Số lỗ trên thân nẹp: 6, 7, 8, 9 lỗ trái/ phải; dài ≥ 70mm; Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất; Đạt chất lượng ISO 13485 và EC; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 12
168 | VK168 | Nẹp khóa xương gót các cỡ | Nẹp dày: ≥1.5mm; rộng ≥20mm ; Đồng bộ với vít khóa cùng hãng sản xuất; .Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 4
169 | VK169 | Nẹp lòng máng | Nẹp lòng máng dùng, dày ≥ 1.5 mm, rộng ≥10.0 mm, số lỗ trên thân: 4,6. Dùng vít 3.5mm | Cái | 10
170 | VK170 | Ống đẫn lưu chữ T ( các cỡ) | 1 Dây nhựa cao su silicone trắng. Cỡ 20Fr, 18Fr, 16Fr | Cái | 50
171 | VK171 | Ống hút điều kinh | Các số: 4, 5, 6. Được tiệt trùng bằng khí E.O. Sản xuất bằng nhựa PVC. Ống nhựa trong, mềm dẻo. Đầu hút trơn láng không bavia. HSD ≥48 tháng. | Cái | 300
172 | VK172 | Ống lưu mẫu huyết thanh | Ống nghiệm làm bằng nhựa .Thể tích 1,5 ml. | Cái | 2000
173 | VK173 | Ống nghiệm không chống đông có nắp | Ống nghiệm nhựa kích thước ≥ 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Nắp màu đỏ, không chứa hoá chất. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương | Cái | 1000
174 | VK174 | Ống nghiệm không chống đông không nắp | Ống nhựa PP 5ml ( 75 x 12- 13mm) bên trong không có hóa chất chống đông , không có nắp. | Cái | 3000
175 | VK175 | Ống nội khí quản các số | Các cỡ. Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO | Cái | 1200
176 | VK176 | Ống nội khí quản có lò xo, có bóng chèn | Các cỡ. Chất liệu ống: Chất liệu nhựa mềm, dễ uốn cong nhưng không bị gập. Có bóng chèn (cuffed). Bóng trụ dài thể tích lớn áp lực thấp. Tiệt trùng bằng khí EO, sử dụng một lần | Cái | 200
177 | VK177 | Ống thông dạ dày các số | Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 1000
178 | VK178 | Phim X - Quang nha khoa | Hộp 50 tờ | Tờ | 1000
179 | VK179 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 20cm x 25cm. Phim X - Quang số hoá độ nhạy quang học ≥ 3.2 sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. | Tờ | 20000
180 | VK180 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 20 x 25cm. Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 20000
181 | VK181 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 25 x 30 cm. Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 3000
182 | VK182 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 25cm x 30cm. Phim X - Quang số hoá độ nhạy quang học ≥ 3.2 sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Agfa. | Tờ | 3000
183 | VK183 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 26 x 36 cm. Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 3000
184 | VK184 | Phim X - Quang số hoá | Kích thước 35 x 43cm. Sử dụng tương thích máy in phim kỹ thuật số Fuji. | Tờ | 3000
185 | VK185 | Phin lọc vi khuẩn | Filter lọc khuẩn 99,9999%, tiệt trùng. Trọng lượng 19g, diện tích bề mặt 23 cm2, cổng nối 22M/15F, 22F/15M, thể tích nén 35ml. Trở kháng 30ml/phút - 0,7cm H20. 60ml/phút - 2,1cm H20, 90l/phut - 3,6cm H20. | Cái | 500
186 | VK186 | Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp | Được làm từ Polymer y tế, với đầu nối tiêu chuẩn. Vật liệu lọc khuẩn là sợi polypropylene tĩnh điện chất lượng cao, là vật liệu kị nước, không tốt cho sự phát triển của nấm, vi khuẩn và virus. Đường kính trong và đường kính ngoài đầu cắm vào máy, đường kính ngoài ống ngậm cho bệnh nhân tương thích với từng loại máy khác nhau. | Cái | 100
187 | VK187 | Quả lọc dịch thận tách siêu sạch | Màng lọc vi khuẩn và chí nhiệt tố cho dịch lọc thận và dịch bù trực tuyến sử dụng trọng chạy thận nhân tạo. Chất liệu Polysulfone, diện tích bề mặt ≥1,2m2.Tiệt trùng bằng tia Gama. Khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố >10^6 IU/ml, sử dụng được cho 150 ca (khoảng 900giờ) . | Cái | 50
188 | VK188 | Quả lọc thận nhân tạo | Diện tích màng ≥1.6 m2. Chất liệu màng Polyethersulfone. Hệ số siêu lọc 23 ml/hr/mmHg. Thể tích máu mồi ≥ 98 ml. Công nghệ tăng cường hiệu suất PET (Poly Ethylene Terephthalate). Tiệt trùng bằng tia Gamma. | Quả | 2000
189 | VK189 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng Polysulfone. Diện tích màng: ≥1,6 m2 Hệ số siêu lọc Kuf: 16. Chất liệu vỏ bọc: Polycarbonate. Tiệt trùng bằng hơi nước. Thể tích mồi ≥ 96ml. Độ dày thành/đường kính sợi: 40/200 (µm) | Quả | 1000
190 | VK190 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng POLYNEPHRON. Diện tích màng ≥1.7 M2. Áp suất xuyên màng ≤ 500 mmHg. Hệ số siêu lọc ( KUF ) 22 ml/h/mmHg. . Thể tích mồi ≥108 ml. Tiệt trùng bằng tia Gamma. | Quả | 2000
191 | VK191 | Sonde dạ dày số 16 | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. - Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. - Các cỡ 5,6,8,10,12,14,16,18. Màu theo cỡ số dễ nhận biết. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 6000
192 | VK192 | Sonde foley 2 nhánh các số | Sonde niệu quản các loại, chất liệu latex tự nhiên bọc silicon, có van chống trào ngược chất liệu Polypropylene, | Cái | 1600
193 | VK193 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên , phủ Silicon. Tráng silicon trong lòng ống.Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO | Cái | 100
194 | VK194 | Sonde nelaton các số | Ông thông tiểu 1 nhánh 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 18, 20, 22, 24FG, chất liệu PVC y tế không độc, không rò rỉ, dài 20cm, cản quang, tiệt trùng | Cái | 1600
195 | VK195 | Sonde niệu quản chữ JJ | Chất liệu nhựa Polyurethan, tráng silicon, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang. | Bộ | 50
196 | VK196 | Dây dẫn lưu nước tiểu (sonde Pezze/Malecot) | Được làm từ mủ cao su tự nhiên, bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van. . Kích thước từ 12 Fr đến 40 Fr. Chiều dài ống: 400 ± 10 mm. Tốc độ dòng chảy ≥ 100 ml/phút với các số từ 16Fr. Sử dụng một lần, tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn ISO 13485, EC | Cái | 50
197 | VK197 | Tăm bông vô trùng lấy bệnh phẩm | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ được sử dụng để lấy và vận chuyển các mẫu dịch hầu họng, dịch âm đạo, dịch niệu đạo…Sản phẩm sử dụng một lần. | Cái | 1000
198 | VK198 | Thiết bị cắt trĩ bằng phương pháp Longo | Tổng chiều dài: 38,5/38,5cm sai số 1cm; Đường kính ngoài: 32/34mm sai số 1,5mm; Đường kính trong: 23/26mm sai số 1mm; Chứa 32/32 ghim cao 4,0mm sai số 0,5mm. Điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 0,75-1,5mm; | Cái | 50
199 | VK199 | Thuốc nhuộm bao | Thành phần: trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm. Dung tích 1 ml. PH: 7.0-8.5 | Lọ | 30
200 | VK200 | Thủy tinh thể cứng | Thủy tinh thể cứng, Chất liệu PMMA, Thiết kế 1 mảnh, Đường kính optic ≤ 7,0mm, Dùng khâu củng mạc. | Cái | 10
201 | VK201 | Thủy tinh thể đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nước, lọc tia cực tím. Phi cầu. Thiết kế 2 càng, càng chữ C, ≥ 3 điểm cố định.Bờ sau vuông liên tục 360 độ. Chiều dài tổng thể ≥ 13 mm. Đường kính Optic ≥ 6 mm. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47. Chỉ số ABBE≥ 54 VÀ ≤ 58. Chỉ số cầu sai ≤ -0.27µm. Dải công suất từ 5D đến +34D. Vết mổ ≤ 2.2mm. Dùng kèm Injector. | Chiếc | 50
202 | VK202 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu với bề mặt kỵ nước | Chất liệu: hợp chất acrylates với bề mặt kỵ nước, lọc tia cực tím và ánh sáng tím . Thiết kế một mảnh mềm, dạng phiến, bờ vuông mặt sau 360 độ liên tục. Kính 2 mặt lồi, phi cầu mặt sau. Góc càng 0 độ. - Đường kính optic: 6.0 mm - Tổng chiều dài ≤ 11 mm - Dải công suất : 0.0 D - 35.0 D - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.46 Kích thước vết mổ ≥ 1.8mm | Cái | 100
203 | VK203 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu không ngậm nước | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ C, Đường kính optic ≤ 6,0mm, Chiều dài kính ≤ 13,0mm, Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46, Phi cầu, Optic thiết kế rìa vuông 360⁰, Lọc ánh sáng xanh, Dải công suất từ +4,00D đến +34,00D, Kích thước vết mổ ≥ 1,8mm và ≤ 2,8mm, Thủy tinh thể được cài đặt sẵn | Cái | 200
204 | VK204 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh không ngậm nước | Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, 1 mảnh. Chất liệu: Acrylic không ngậm nước, lọc tia UV. Thiết kế 2 càng, càng chữ C, thiết kế ≥ 3 điểm cố định. Bờ sau vuông liên tục 360 độ. Góc càng 0 độ. Chiều dài tổng thể ≥ 13 mm. Đường kính Optic ≥ 6 mm. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.47. Chỉ số ABBE ≥ 54 VÀ ≤ 58 Dải công suất từ +6D đến +34D, kèm Injector kiểu xoay. Vết mổ ≤2.2mm | Chiếc | 100
205 | VK205 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ L, Chiều dài kính ≥ 11,0mm và ≤ 13mm, Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46, 2 mặt cầu, Dải công suất từ +6,00D đến +30,00D | Cái | 150
206 | VK206 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ L, Chiều dài kính ≥ 11,0mm và ≤ 13mm, Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46, Lọc ánh sáng xanh, Phi cầu, Dải công suất từ +6,00D đến +30,00D | Cái | 100
207 | VK207 | Thủy tinh thể mềm không ngậm nước 1 mảnh | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu, Chất liệu Hydrophobic Acrylic, Thiết kế 1 mảnh, Càng chữ L, Đường kính optic ≤ 6.0 mm, Chiều dài kính ≥ 11,0mm và ≤ 13mm, Chỉ số khúc xạ ≥ 1,46, Phi cầu, Optic thiết kế rìa vuông 360⁰, Dải công suất từ 0,00D đến +40,00D, Kích thước vết mổ ≥ 1,8mm và ≤ 2,8mm, Cung cấp kèm 1 Injector và 1 Catridge. | Cái | 100
208 | VK208 | Thuỷ tinh thể | Thủy tinh thể mở rộng độ sâu trường ảnh. Chất liệu acrylates với bề mặt kỵ nước. Thiết kế bờ vuông 360 độ liên tục mặt sau. Phi cầu mặt sau. Góc càng 0 độ. Kích thước kính ≥ 6.0 mm. Chiều dài ≥ 11.0 mm. Dải công suất : -10.0D tới -1.0D (1.0D); ± 0.0 D tới +36.0D (0.5D) Vùng nhìn gần hình quạt mặt trước : +1.5D Chỉ số khúc xạ ≥ 1.46. Kích thước vết mổ ≥ 1.8mm | Cái | 30
209 | VK209 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu 1 mảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính ≤ 6mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ -10D đến +40D. Chỉ số khúc xạ ≥ 1,459. Hằng số A ≤ 118. Vết mổ ≤ 1,6 mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính . | Cái | 200
210 | VK210 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, kéo dài dải tiêu cự. Thiết kế thấu kính liên tục EDOF mở rộng độ sâu trường ảnh. Chất liệu Acrylic ngậm nước 26%, lọc tia UV và ánh sáng xanh. Phi cầu, càng 4 điểm cố định, góc càng 0 độ. Bờ vuông 360 độ và ≤ 5 micron. Đường kính thấu kính ≤ 6 mm. Đường kính tổng phù hợp túi bao 10,5mm; 10,7mm; 11mm. Dải công suất từ 0D đến +32D. Chỉ số khúc xạ ≥ 1,459. Có thể đặt qua vết mổ ≥ 1,6 mm và ≤ 2,8mm. Lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính. | Cái | 50
211 | VK211 | Túi đựng nước tiểu | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 1500
212 | VK212 | Vít hàm dưới | Vít chữ thập 2.3 mm | Cái | 50
213 | VK213 | Vít hàm trên, vít mặt. | Vít chữ thập 2.0 mm | Cái | 50
214 | VK214 | Vít khóa | Vít khóa ĐK 2.0mm mũi vít hình sao, dài từ 8mm - 20mm | Cái | 100
215 | VK215 | Vít khóa | Vít khóa ĐK 3.5mm, mũi vít hình lục giác 5.5mm, dài từ 14mm - 50mm | Cái | 120
216 | VK216 | Vít khóa | Vít khóa ĐK 4.0mm, mũi vít hình lục giác, dài từ 14mm - 50mm | Cái | 120
217 | VK217 | Vít khóa | Kiểu vít tự taro; - đường kính ren 5.0mm; đường kính mũ vít lục giác 6.8mm;- chiều dài từ 14mm đến 50mm; mỗi cỡ tăng 2mm; từ 50mm đến 90mm; mỗi cỡ tăng 5mm; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 120
218 | VK218 | Vít khóa | Vít khóa ĐK 6.0mm, mũi vít hình lục giác, dài từ 14mm - 80mm | Cái | 100
219 | VK219 | Vít xốp | Vít xốp titanium đường kính 4.0. mũ lục giác đk 6.0mm. Dài 20-70mm. | Cái | 20
220 | VK220 | Vít xốp | Vít xốp titanium đường kính 3.5. mũ lục giác đk 5.5mm. Dài 25-40mm. | Cái | 40
221 | VK221 | Vít xương cứng | đường kính ren 3.5mm; đường kính mũ vít lục giác 5.5mm; bước ren 1.25.mm, mũi tô vít 2.5mm;- chiều dài từ 10-60mm; chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 50
222 | VK222 | Vít xương cứng | đường kính ren 4.5mm; đường kính mũ vít 7.9mm; mũi tô vít 3.5mm- chiều dài mỗi cỡ tăng 2mm từ 14mm đến 60mm; tăng 5mm từ 60mm đến 70mm; Chất liệu thép không gỉ, tiêu chuẩn ASTM F138 (62.8% Fe; 17.52% Cr; 14.27% Ni) | Cái | 50
223 | VK223 | Vòng căng bao | Vòng căng bao các số: Vật liệu PMMA, Đường kính: 14/13/12/11mm, Đường kính nén: 12/11/10/09mm, Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng | Cái | 20
224 | VK224 | Chất tẩy rửa enzyme cho quy trình tẩy rửa thủ công và bằng máy tự động trên dụng cụ y tế, phẫu thuật, nha khoa và dụng cụ nội soi | Thành phần: Protease enzyme protein ≤ 10%, Amylase enzyme ≤ 10% Quy cách: Can 5 lít | Can | 25
225 | VK225 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ nhanh | Thành phần: Ortho-Phthalandehyde 0,55%, pH 7.2 - 7.8. Thời gian ngâm khử khuẩn cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Quy cách: Can : 3,78L | Can | 70
226 | VK226 | Dung dịch ngâm khử khuẩn và tiệt khuẩn lạnh dụng cụ | Thành phần: Glutaraldehyde 2% . Có tác dụng trong vòng 28 ngày (kiểm tra hoạt lực bằng que thử). Quy cách: Can 5L | Can | 80
227 | VK227 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút. pH trung tính . Quy cách: Can 5L | Can | 10
228 | VK228 | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 1% Quy cách: can 5 lít | Can | 50
229 | VK229 | Dung dịch rửa tay thường quy | Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 1% Quy cách: chai 1 lít | Chai | 100
230 | VK230 | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn 2% Chlorhexidine | 2%w/w Chlorhexidine gluconate, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu. Can 5 lít. Đạt ISO 9001: 2015 hoặc tương đương | Can | 100
231 | VK231 | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn 2% Chlorhexidine | 2%w/w Chlorhexidine gluconate, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu. Chai 1 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 hoặc tương đương | Chai | 200
232 | VK232 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng quả lọc thận nhân tạo | Thành phần: Peracetic acid 4%; Hydrogen Peroxide 28%; Acetic Acid 8% Quy cách: can 5 lít | Can | 20
233 | VK233 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | -Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme, thành phần: protease subtilisin 0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút - pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ - Tương thích với nhiều loại dụng cụ Quy cách : 1 L | Chai | 80
234 | VK234 | Chỉ thị hóa học | Chỉ Thị Hóa Học dùng Cho Máy Tiệt Khuẩn Dụng Cụ Y Tế Bằng Hơi Nước, 1.5 cm x 20 cm, 240 Miếng/Hộp | Miếng | 3500
235 | VK235 | Cồn 90 độ | Quy cách: Can >=5lít Yêu cầu: có nhãn mác trên bào bì sản phẩm. Có Phiếu sang lẻ hàng hóa, niêm phong đơn vị sang lẻ, ghi thời gian sang lẻ. Hàm lượng Ethanol≥ 90% ( V/v) | Lít | 1000
236 | VK236 | Cồn tuyệt đối | Chai 500ml. Hàm lượng Ethanol≥ 99.5% ( V/v) | Chai | 200
237 | VK237 | Cồn y tế 70 độ | Quy cách: Can >=5 lít Yêu cầu: có nhãn mác trên bào bì sản phẩm. Có Phiếu sang lẻ hàng hóa, niêm phong đơn vị sang lẻ, ghi thời gian sang lẻ.Hàm lượng Ethanol≥ 70% ( V/v) | Lít | 2000
238 | VK238 | Cồn y tế 96 độ | Yêu cầu: có nhãn mác trên bào bì sản phẩm. Có Phiếu sang lẻ hàng hóa, niêm phong đơn vị sang lẻ, ghi thời gian sang lẻ. Hàm lượng Ethanol≥ 96% ( V/v) Quy cách: Can >=20 lít | Lít | 1000
239 | VK239 | Ống nghiệm lấy máu EDTA | Ống nghiệm K2EDTA URI, nắp xanh dương. Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, , chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Nồng độ EDTA: 1.2 – 2.2 mg/mL máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP, CE. | Ống | 25000
240 | VK240 | Ống nghiệm Lithium Heparin | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống ≥13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE màu đen. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na₊, K₊, Cl₊…trừ Li₊), khí máu... .Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu . Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | Ống | 30000
241 | VK241 | Ống nghiệm K2 EDTA nắp nhựa | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống ≥13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương | Ống | 25000
242 | VK242 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | Ống nghiệm Lithium Heparin URI, nắp đen.Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Hoạt lực Lithium Heparin: >10 IU/mL máu. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP, CE. | Ống | 30000
243 | VK243 | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.2% , 1.8 mL, nắp xanh lá | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.2% URI, nắp xanh lá. Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, dễ dàng quan sát thành phần bên trong, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP, CE | Ống | 2000
244 | VK244 | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8% , 1.8 mL, nắp xanh lá | Ống nghiệm Tri-sodium citrate 3.8% URI, nắp xanh lá.Thể tích chứa: 2 mL, có vạch định mức trên nhãn. Thân ống Polypropylene (PP), chiều dài 75 ± 1 mm. đường kính ngoài 13 ± 1 mm, thể tích chứa tối đa 6mL ± 0.5mL, chịu lực ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng 10 phút. Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP, CE | Ống | 3000
245 | VK245 | Ống nghiệm lấy máu Natri Citrat 3.8% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống ≥13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE. Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.8%. Dùng trong xét nghiệm hồng cầu lắng. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương | Ống | 3000
246 | VK246 | Ống nghiệm Sodium Citrate 3.2% | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, kích thước ống ≥13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE . Hóa chất bên trong là Sodium Citrate nồng độ 3.2%. Dùng trong xét nghiệm hồng cầu lắng. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương |  | 2000
247 | VK247 | Khớp háng bán phần không xi măng Pannon | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu: Hợp kim Titanium - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165, 170,180,190mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính: ≈ 28 mm 3. Vỏ đầu chỏm: - Vật liệu: Thép không gỉ và Polyethylen . - Kích cỡ: 41 – 55 mm . - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị | Bộ | 10
248 | VK248 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài Pannon REV | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu: Titanium alloy, phủ Titanium Plasma Spray. - Kích cỡ chuôi: từ 3 đén 10 - Chiều dài chuôi: 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. - Góc cổ chuôi: 135o. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu: Thép không gỉ - Đường kính: khoảng 28 mm. 3. Vỏ đầu chỏm: - Vật liệu: Thép không gỉ và Polyethylen . - Kích cỡ: 41 – 55 mm - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị tâm xoay | Bộ | 10
249 | VK249 | Khớp háng bán phần có xi măng loại chuôi dài | 1. Chuôi xương đùi:Vật liệu: thép không gỉ - Góc cổ chuôi: khoảng 135 độ. - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 150 và 190, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235mm. 2. Chỏm xương đùi - Vật liệu:thép không gỉ. - Đường kính đầu: khoảng 28 mm . 3. Vỏ đầu chỏm: - Vật liệu: Thép không gỉ và Polyethylen - Kích cỡ: 41 – 55 mm - Đầu chỏm có thiết kế tự định vị. | Bộ | 10
250 | VK250 | Khớp háng toàn phần không xi măng Pannon | 1. Chuôi xương đùi: Vật liệu: Titanium alloy . - Kích cỡ chuôi: các cở ( từ 1 đến 10) - Chiều dài chuôi: 130, 140,145, 150,155,160,165....mm. 2. Ổ cối: Vật liệu: Hợp kim Titanium , có khóa lớp đệm tại đáy ổ cối - Đường kính: 40 – 74 mm với mỗi bước tăng 2mm. 3. Lớp đệm: - Vật liệu: Polyetylene cao phân tử - Đường kính trong: 22, 28,32 mm. | Bộ | 5
251 | VK251 | Bơm tiêm Insulin | - Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml. Kim các cỡ 30Gx1/2" và 30Gx5/16" - Bơm tiêm in đồng thời vạch chia cho cả 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không có độc tố và chất gây sốt | Cái | 15000
252 | VK252 | Ống tiêm Insulin U-100 : 1ml, kim 30G | Kim đường kính nhỏ 0,30 mm, chiều dài thích hợp 12 mm dùng tiêm chích insulin. Ống tiêm 1 ml, liều dùng 100 đơn vị. Chất liệu Polyethylene kèm kim 30G x 1/2" 13mm, đầu kim sắc nhọ. Đầu kim có 3 mặt vát và phủ lớp đặc biệt, đúc liền với ống tiêm bằng nhựa trung tính trong suốt, phân vạch rõ ràng Piston không được trượt ra khỏi ống khi rút thuốc. Đóng gói và tiệt trùng từng cái. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485: 2016 | Cái | 10000
253 | VK253 | Ống nghiệm K2 EDTA nắp cao su | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống ≥13x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Dùng trong xét nghiệm huyết học .Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE |  | 20000
254 | VK254 | Dịch nhầy | Dịch nhầy Sodium Hyaluronate 2,0%: Trọng lượng phân tử: 2,4 million daltons. Độ nhớt: 40.000 - 60.000 mPa.s tại 25 độ C. Độ thẩm thấu: 250 - 350 mOsmol/l. Độ pH: 7,0 - 7,5. | Ống | 300
255 | VK255 | Chỉ thị hóa học đa thông số (1243A) | Thiết kế gồm bấc giấy và mực khô sẽ tan chảy trong quá trình hấp tiệt trùng |  | 3500
256 | VK256 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 200mm x 200m | Kích thước: 200mm x 200m. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 10
257 | VK257 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 300mm x 200m | Kích thước: 300mm x 200m.Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 10
258 | VK258 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m | Kích thước: 150mm x 200m. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13484 | Cuộn | 15
259 | VK259 | Túi tiệt trùng dạng phồng 350 mm x 100m | Kích thước: 350mm x 100m.Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy và 1 lớp film Màng film 2 lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13486 | Cuộn | 5
260 | VK260 | Túi oxy 30 l |  | Cái | 5
261 | VK261 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng Polysulfone hoặc tương đương Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane hoặc tương đương Diện tích màng lọc ≥ 1.5 m² Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 18 ml/h/mmHg Phương pháp khử trùng bằng tia điện tử hoăc tương đương Thể tích mồi ≤ 87 Với tốc độ bơm máu: 200 ml/min thì hệ số lọc ≤ Urea: 193, Creatinine ≥ 184, Phosphate ≤166, Vitamin B12 ≤ 111 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC hoặc tương đương | Quả | 1000
262 | VK262 | Quả lọc thận nhân tạo | Chất liệu màng : Purema Polyethersulfone hoặc tương đương Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/Polyurethane hoặc tương đương Hệ số siêu lọc ≤ 60 Diện tích màng ≥ 1,5 m2 Thể tích mồi ≤ 89 Phương pháp khử trùng bằng tia điện tử hoặc tương đương Với tốc độ bơm máu: 200 ml/min thì hệ số lọc ≥ Urea: 196, Creatinine ≥ 188, Phosphate ≤ 182, Vitamin B12 ≤ 147, Inulin≤ 93. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC hoặc tương đương | Quả | 1000
263 | VK263 | Miếng ghép điều trị thoát vị bẹn | Chất liệu: Polypropylene, không tiêu. Kích thước lỗ: ≈1,2*0,9mm, đường kính sợi 0,15mm. Trọng lượng: ≈57(g/m2), Lực căng: warp/275N, weft/250N.Độ dày≈ 0.5mm.Không dính, trong suốt, mềm mại, chắc chắn. | Miếng | 50
264 | VK264 | Dây hút dịch phẫu thuật | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Đường kính ngoài ống: 7.7/9.9/10.5 mm. Đường kính trong ống: 5/6.3/7.7 mm. Chiều dài ống 2m, có hai đầu nối giúp kết nối chặt chẽ vào thiết bị. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu được áp lực âm cao | Cái | 500
Tổng 264 mặt hàng

## PL02
PHỤ LỤC 2. DANH MỤC HÓA CHẤT VẬT TƯ MUA SẮM KHÔNG THUỘC THÔNG TƯ 04/2017/TT-BYT
STT | Mã HH | Tên hàng hoá | Đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | HC001 | Ambu bóp bóng người lớn | Bóp bóng giúp thở người lớn | Bộ | 50
2 | HC002 | Bộ đặt nội khí quản người lớn sử dụng ánh sáng thường | Gồm 1 thân, 3 lưỡi số 1, 2, 3; chất liệu thép không gỉ. | Bộ | 5
3 | HC003 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Các số, công suất ≥ 2.5V | Cái | 50
4 | HC004 | Buồng đệm máy đo chức năng hô hấp | Được làm từ Polymer y tế, với đầu nối tiêu chuẩn. | Cái | 100
5 | HC005 | Chèn lưỡi nhựa | Các số . Không gây độc, không gây kích ứng, đã tiệt trùng, có hộp bảo vệ, sử dụng một lần | Cái | 100
6 | HC006 | Gel bôi trơn | Thành phần chính: Water; Glycerin; Propylen Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Sodium Benzoat. Túp 82g | Tuýp | 50
7 | HC007 | Giấy điện tim 3 cần | Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 63 mm x 30m | Cuộn | 400
8 | HC008 | Giấy dùng cho máy điện tim | Yêu cầu: giấy in nhiệt có kẻ ô, kích thước 110 x 140 x 2 . | Tập | 150
9 | HC009 | Giấy in nhiệt nước tiểu | Giấy in nhiệt, khổ 58mm. 10 cuộn /hộp | Cuộn | 400
10 | HC010 | Giấy siêu âm | Kích thước 110mm x 20m. | Cuộn | 300
11 | HC011 | Huyết áp đồng hồ | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20~300mm Hg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Có giấy kiểm định ban đầu cho mỗi đơn vị sản phẩm khi cung cấp. | Bộ | 50
12 | HC012 | Huyết áp trẻ em | Độ chính xác ± 3mmHg. Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao. Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Có giấy kiểm định ban đầu cho mỗi đơn vị sản phẩm khi cung cấp. | Cái | 5
13 | HC013 | Tai nghe tim phổi | Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa - Tai nghe có độ khuyếch đại lớn. Đạt tiêu chuẩn Iso 9001, iso 13485 hoặc tương đương | Cái | 20
14 | HC014 | Keo dán lam kính | Keo dán loại khô nhanh Tạo thể trong suốt khi soi dưới kính. Không tạo vết mờ khi bảo quản lâu. Thành phần bao gồm: Toluene: 60-62%; Acrylic Resin: 36-40%; Isobutyl methacrylate <1% . Hộp gồm 6 lọ 118ml | Hộp | 1
15 | HC015 | Formol đệm trung tính | 10 % Neutral Buffered Formalin, Dung dịch dùng để cố định mẫu. Can 5 Lít | Lít | 5
16 | HC016 | Tấm phủ lam kính kích thước 24 x 40mm | Kích thước: 24 x 40mm. Được làm bằng thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt, độ dày. Bề dày: 0,13 - 0,17 mm. Hộp 1000 cái | Cái | 1000
17 | HC017 | Chất nhuộm tế bào OG 6 | Nhuộm tế bào chất trong mô tế bào học. Thành phần: Orange G-6: Orange G-6 0.25%, ethanol 90%. Dạng lỏng sử dụng trực tiếp. Bảo quản ở 15-30ºC và tránh ánh sáng Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE. Chai 1000ml | Chai | 1
18 | HC018 | Chất nhuộm tế bào EA -50 | Dùng để nhuộm nhuộm tế bào chất trong mô học.Thành phần EA-50: eosin 0.25%, light green 0.05%; ethanol 80%; methanol 10%. Dạng lỏng sử dụng trực tiếp. Thuốc thử được bảo quản ở 15-30ºC. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE. Chai 1000ml | Chai | 1
19 | HC019 | Khuôn đúc bệnh phẩm | Thích hợp cho các mẫu sinh thiết nhỏ, vật liệu POM, Thùng: 500 cái | Cái | 500
20 | HC020 | Khuôn đúc khối nến | Hộp: 12 cái, Dùng đúc khối mẫu mô trong paraffin lỏng. Thép không rỉ. Size: 30 x 24 x 5mm | Cái | 12
21 | HC021 | Lam kính mài | kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc | Hộp | 2000
22 | HC022 | Lam kính mài | 25.4x76.2mm, độ mỏng 1-1,2mm, bề mặt nhám | Cái | 1500
23 | HC023 | Máy đo đường huyết | Phạm vi đo Glucose là 10-600mg/dL, hoặc 0.6mmol/L-33.3mmol/L,Giới hạn hematocrite là 10-65%, Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh),Sử dụng men thử FAD GDH không bị ảnh hưởng bởi đường Maltose, oxy , Glactose. | Bộ | 5
24 | HC024 | Máy xông khí dung | Tốc độ xông hiệu quả 0,25ml / phút Tốc độ xông hiệu quả 0,3ml / phút Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả Trọng lượng nhẹ dễ sử dụng Xấp xỉ 270g Độ ồn thấp < 46dB. Hoạt động yên tĩnh mang lại sự thoải mái cho liệu pháp xông mũi họng cho trẻ em. Khí dung thoát ra 0.47ml Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min | Cái | 2
25 | HC025 | Mũ giấy phẫu thuật vô khuẩn | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi. Kích thước mũ con sâu: Rộng 2,2 ÷ 2,5cmx dài 20÷21cm. Đặc tính vải không dệt: Vải không dệt không hút nước 14gam/m2, chất liệu 100%PP, màu blue hoặc tùy theo yêu cầu. Khả năng hút nước: không hút nước. Chỉ tiêu kim loại nặng: Antimon ( Sb) ≤ 0,1mg/kg; Asen (As) ≤ 0,1mg/kg; Bari (Ba) ≤ 2,0mg/kg; Cadimi (Cd) ≤ 0,1mg/kg; Crôm (Cr) ≤ 2,0mg/kg; Chì (Pb) ≤ 1mg/kg; Thuỷ ngân (Hg) ≤ 0,1mg/kg; 1 Silen (Se) ≤ 0,1mg/kg. Đăc tính dây thun đôi: Chất liệu: latex, bảng rộng 4mm, định lượng 2,15gam/m, màu trắng. Đóng gói 1cái/gói- 100 cái/hộp. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas | Cái | 5000
26 | HC026 | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế 42 độ C, bằng thủy tinh, đo nhiệt độ bằng thủy ngân | Cái | 500
27 | HC027 | Ống thổi đo chức năng hô hấp | Chất liệu: Giấy, dùng 1 lần. Sử dụng cho máy đo chức năng hô hấp | cái | 400
28 | HC028 | Parafin hạt tinh thiết | Thông số kỹ thuật: Điểm nóng chảy 56 - 58oC; Hàm lượng dầu ≤0,4%; Độ chua khoáng: Không Bảo quản ở: Nhiệt độ phòng (15-30ºC) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE, Hộp gồm 10 túi 0.9kg/túi | Hộp | 2
29 | HC029 | Phiến kính hiển vi | Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt (borosilicate), có đặc tính quang học lý tưởng, ổn định, cấu trúc phân tử, độ phẳng đồng nhất và kích thước đồng nhất.. Ứng dụng được đề xuất: dùng trong mô học, tế bào học, phân tích nước tiểu và vi sinh. KT: 22x40 mm, Hộp 100 cái | Cái | 12
30 | HC030 | Pipet | Chất liệu nhựa, Túi 50 cái vào bao riêng lẻ. Dùng hút vô trùng một thể tích mầm cấy hay bệnh phẩm5ml | Cái | 100
31 | HC031 | Tấm nilon dùng trong phẫu thuật | Yêu cầu: làm từ chất liệu nylon HD, vô trùng Kích thước 1.0m x 1.5m Quy cách: 1 cái/gói | Cái | 1000
32 | HC032 | Xi măng gắn răng | Hộp (35g : 20ml) | Hộp | 5
33 | HC033 | Xi măng hàn răng | Chất trám tạm chứa thành phần: polyvinyl acetate, oxide kẽm, kẽm sulfate, ethanol. Độ ổn định cao, chịu lực tốt. Lọ 30g | Lọ | 5
34 | HC034 | Xi măng trám răng | Hộp (15g: 8ml) | Hộp | 3
35 | HC035 | Xi măng trám răng | Gồm 5g powder, 3g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răngHộp (5g: 2,4ml) | Hộp | 10
36 | HC036 | Cup đựng huyết thanh bệnh phẩm | Túi:1000 chiếc;Thành phần: Polystyrene. Thể tích 0.5ml | Túi | 1
37 | HC037 | Cuvet phản ứng máy miễn dịch | Thùng:16*98 cái;Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL. Thùng:16*98 cái | Cái | 25000
38 | HC038 | Xylanh hút hoá chất | 1 cái/hộp; Chất liệu bằng : thủy tinh, nhựa, kim loại , chiều dài : 9cm mục đích: dùng để hút hóa chất với thể tích chính xác. 1 cái/hộp | Chiếc | 1
39 | HC039 | Xylanh hút bệnh phẩm | 1 cái/hộp;Chất liệu bằng : thủy tinh, nhựa, kim loại , chiều dài : 8.8cm mục đích: dùng để hút bệnh phẩm với thể tích chính xác. 1 cái/hộp | Cái | 1
40 | HC040 | Dây bơm | 2 cái/ túi;Dây bơm nhu động bằng cao su và nhựa, dài 10.5cm. 2 cái/ túi | Túi | 2
41 | HC041 | Kim hút hoá chất | 1 cái/ hộp;Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm. 1 cái/ hộp | Chiếc | 4
42 | HC042 | Kim hút bệnh phẩm | 1 cái/ hộp;Làm từ kim loại, phủ lớp chống dính, dài 19.5cm. Dùng để hút và phân phối mẫu bệnh phẩm. 1 cái/ hộp | Chiếc | 1
43 | HC043 | Bóng đèn | Hộp: 1 cái;Bóng đèn Halogen 12V 20W. Hộp: 1 cái | Cái | 1
44 | HC044 | Potassium hydroxid (KOH) | Lọ 500g, độ tinh khiết ≥90% | Lọ | 1
45 | HC045 | Alpha Naphtol | Chai có chứa 100ml thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc đĩa giấy sinh hóa (VP) để thực hiện thử nghiệm Voges – Proskauer (VP) | Chai | 5
46 | HC046 | Anti A | Lọ 10ml | Lọ | 60
47 | HC047 | Anti AB | Lọ 10ml | Lọ | 60
48 | HC048 | Anti B | Lọ 10ml | Lọ | 60
49 | HC049 | Anti D | Lọ 10ml | Lọ | 12
50 | HC050 | Barisulfat | Quy cách: Gói 110 gam | Gói | 300
51 | HC051 | Bộ hóa chất sử dụng cho máy huyết học 18 thông số | 4. Máu chuẩn mức Normal: Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7,0 đến 9,0 Tính tan: tan trong nước Quy cách: 2ml/lọ | Can | 80
52 | HC052 | Bộ hóa chất sử dụng cho máy huyết học 18 thông số | 2. Hóa chất phá vỡ hồng cầu: Trạng thái vật lí: chất lỏng Mùi: nhẹ Độ pH: 5 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Dung dịch bề mặt Cation Quy cách: 500 ml/can | Can | 65
53 | HC053 | Bộ hóa chất sử dụng cho máy huyết học 18 thông số | 3. Hóa chất rửa máy: Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether, 0.05%; Ethylene glycol monophenyl ether, 0.33% Quy cách: 5 Lít/ Can | Can | 20
54 | HC054 | Bộ hóa chất sử dụng cho máy huyết học 18 thông số | 4. Máu chuẩn mức Normal: Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: 7,0 đến 9,0 Tính tan: tan trong nước Quy cách: 2ml/lọ | Lọ | 4
55 | HC055 | Bộ nhuộm huỳnh quang | Nhuộm mycobacteria bằng quy trình nhuộm huỳnh quang. Chai 250ml, 3 chai/ hộp | Bộ | 12
56 | HC056 | Bộ ống chuẩn | Hộp gồm 6 ống chuẩn McFarland (0,5, 1, 2, 3, 4, 5) có đường kính 17,75mm. | Hộp | 1
57 | HC057 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ gồm 4 lọ x 250ml MELAB – Crystal Violet: 1x250ml MELAB – Lugol: 1x250ml MELAB – Safranin: 1x250ml MELAB – Decolor: 1x250ml | Bộ | 5
58 | HC058 | Chai cấy máu hai pha | Chai cấy máu hai pha được cấu tạo với chai bằng nhựa PS (polystyrene) có dung tích 125mL với kích thước 120 × 60 × 40mm. Chai có vách ngăn thành hai pha, pha đặc có thành phần là môi trường là BHI agar và pha lỏng BHI broth và SPS. 24 chai/ túi | Chai | 96
59 | HC059 | Chất nhuộm azo (Methyl Red – Methyl đỏ – C15H15N3O2 ) | Trong vi sinh học, methyl red được sử dụng trong “xét nghiệm methyl red” (xét nghiệm MR), được sử dụng để xác định vi khuẩn sản xuất axit ổn định bằng cơ chế lên men axit hỗn hợp của glucose (Cf. Voges tựa Proskauer test). Lọ 2ml | Lọ | 20
60 | HC060 | Dầu khoáng dùng kèm với thanh định danh | Dầu khoáng dùng kèm với thanh định danh . Lọ 1 x 125 ml | Hộp | 1
61 | HC061 | Định tính phát hiện các kháng thể IgG/IgM kháng Dengue | Vùng cộng hợp: Kháng nguyên Dengue (A2302) tái tổ hợp kháng kháng nguyên Dengue (A2313) tái tổ hợp & IgG thỏ Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM người Vạch kết quả G: Kháng thể chuột Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG thỏ | Test | 500
62 | HC062 | Định tính phát hiện kháng thể kháng HEV | Vùng cộng hợp: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp & IgG thỏ Vạch kết quả: Kháng thể chuột kháng IgG người Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột | Test | 1500
63 | HC063 | Dung dịch Javen | Nước Javen là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO. Muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, do vậy nước Javen có tính tẩy màu và sát trùng. Hàm lượng 6-12%,Can ≥20 kg | Lít | 800
64 | HC064 | Dung dịch Parafin | Ống 10ml | Ống | 1000
65 | HC065 | Formaldehyde | Yêu cầu: Độ tinh khiết: PA hoặc P Quy cách: Chai 500ml | Chai | 60
66 | HC066 | Gel Siêu âm | Quy cách: can 5 lít; | Can | 30
67 | HC067 | Giấy định nhóm máu ABO | Yêu cầu: Giấy in định lượng 300g/m2 Kích thước: 195mm x 145mm Kỹ thuật in offset. | Tờ | 200
68 | HC068 | Giêm sa | Giêm sa dùng để nhuộm các mẫu máu, tủy xương, mẫu paraffin, các mẫu mô tế bào học. Chai 1000ml | Chai | 1
69 | HC069 | Hóa chất để phát hiện enzyme coagulase trong staphylococcus | Hóa chất để phát hiện enzyme coagulase trong staphylococcus. Thành phần gồm: Natri Chloride, huyết tương thỏ với EDTA. | Hộp | 5
70 | HC070 | Hoá chất dùng cho định danh | Hoá chất dùng cho định danh Lọ 2 x 10 g | Hộp | 1
71 | HC071 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 5ml chứa Axit sulfanilic & ống 5ml chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine. | Hộp | 1
72 | HC072 | Hoá chất dùng cho định danh | Gồm R1 chứa HCl 1N và R2 chứa hợp chất J 2183. | Hộp | 1
73 | HC073 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 5ml chứa Methanol và Dimethylsulfoxide. | Hộp | 1
74 | HC074 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 8ml chứa Tris-hydroxymethyl-aminomethane, Hydrochloric acid, Natri lauryl sulfate. | Hộp | 1
75 | HC075 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 5ml chứa Ninhydrin, Methanol, Dimethylsulfoxide. | Hộp | 1
76 | HC076 | Hoá chất dùng cho định danh | Ống 5ml chứa Potassium hydroxide và 5ml α -naphthol. | Hộp | 1
77 | HC077 | Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin | Dung dịch Hematoxylin được thiết kế để sử dụng trong phân tích mô học của nhân tế bào. Nhân tế bào sẽ nhuộm màu với mức độ khác nhau của màu xanh đậm đến màu tím. Quy cách: Chai 473 mL | Chai | 4
78 | HC078 | (Xylene) Hóa chất thay thể Xylene | Hỗn hợp đặc biệt của isoparaffinic và hydrocarbon béo thay thế cho các chất làm sạch thơm phù hợp cho các ứng dụng cho mô Hỗn hợp đặc biệt của isoparaffinic và hydrocarbon béo thay thế cho các chất làm sạch thơm phù hợp cho các ứng dụng cho mô bệnh học và tế bào học. Không có gốc benzene, rất it mùi. Thành phần: Hydrotreated heavy 57-63%; Naphtha, light alkylate: 37-43%. Can 5 Lít | Can | 2
79 | HC079 | Iode tinh thể | Quy cách: Chai 1kg. Độ tinh khiết ≥ 99,8% | Chai | 1
80 | HC080 | Khoanh giấy Optochin | Hộp 5 x 50 khoanh giấy tẩm Optochin (ethylhydrocuprein hydrochloride) để phân biệt Streptococcus pneumonia. | Hộp | 1
81 | HC081 | Khoanh kháng sinh Amoxycillin/clavulanic acid 30µg | Khoanh giấyAmoxycillin/clavulanic acid nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
82 | HC082 | Khoanh kháng sinh Ampicillin/Sulbactam 20µg | Khoanh giấy Ampicillin/Sulbactam nồng độ 20µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
83 | HC083 | Khoanh kháng sinh Azithromycin 15µg | Khoanh giấy Azithromycin nồng độ 15µgđặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
84 | HC084 | Khoanh kháng sinh Cefotaxime 30µg | Khoanh giấy Cefotaxime nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
85 | HC085 | Khoanh kháng sinh Cefoxitin 30µg | Khoanh giấy Cefoxitin nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
86 | HC086 | Khoanh kháng sinh Chloramphenicol 30µg | Khoanh giấy Chloramphenicol nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
87 | HC087 | Khoanh kháng sinh Clarithromycin 15µg | Khoanh giấy Clarithromycin nồng độ 15µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
88 | HC088 | Khoanh kháng sinh Clindamycin 2µg | Khoanh giấy Clindamycin nồng độ 2µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
89 | HC089 | Khoanh kháng sinh FOSFOMYCIN 200µg GLUCOSE 6 PHOSPHATE 50µg | Khoanh giấy FOSFOMYCIN 200µg GLUCOSE 6 PHOSPHATE 50µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
90 | HC090 | Khoanh kháng sinh Gentamicin 10µg | Khoanh giấy Gentamicin nồng độ 10µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
91 | HC091 | Khoanh kháng sinh Levofloxacin 5µg | Khoanh giấy Levofloxacin nồng độ 5µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
92 | HC092 | Khoanh kháng sinh Oxacillin 1µg | Khoanh giấy Oxacillin nồng độ 1µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
93 | HC093 | Khoanh kháng sinh Piperacillin/tazobactam 110µg | Khoanh giấy Piperacillin/tazobactam nồng độ 110µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
94 | HC094 | Khoanh kháng sinh Sulphamethoxazole/trimethoprim 25µg | Khoanh giấy Sulphamethoxazole/trimethoprim nồng độ 25µg đặt trong cartrige. Hộp 5 cartridge, mỗi cartridge gồm 50 khoanh. | Hộp | 2
95 | HC095 | Kít chẩn đoán viêm gan | Độ nhạy ≥ 95,16% , độ dặc hiệu ≥ 99,95%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 24 giờ; không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Hoạt chất chính: Anti-HBsAg Ig(H35) Antibody; Anti- HBsAg IgG( H35) Antibody; Anti-HBsAg IgM Antibody Mixture. | Test | 1000
96 | HC096 | Methy red (MR) solution | Methyred solution 5%. Chai 100ml | chai | 5
97 | HC097 | Môi trường chẩn đoán nhận biết và phân biệt các vi sinh vật chính gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) | Thành phần bao gồm: Peptone, Chromogenic mix, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Quy cách: Hộp 400g | Đĩa | 400
98 | HC098 | Môi trường chọn lọc để phân lập giữa coliforms và các chủng không lên men lactose, ức chế các vi cầu khuẩn Gram dương. | Thành phần bao gồm: Peptone, Lactose, Bile salts No.3, Sodium chloride, Neutral red, Crystal violet, Agar, pH 7.1 ± 0.2. Quy cách: Hộp 500g | Hộp | 500
99 | HC099 | Môi trường chọn lọc sử dụng để phân lập Staphylococci | Đĩa thạch dùng sẵn chứa môi trường chọn lọc sử dụng để phân lập Staphylococci từ mẫu bệnh phẩm, sữa, thịt và thực phẩm. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. Thành phần: Lab-Lemco’ powder, Peptone, Mannitol, Sodium chloride, Phenol red, agar, pH 7.5 ± 0.2 ở 25°C; Đóng gói: Hộp 10 đĩa | Hộp | 300
100 | HC100 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Thành phần bao gồm: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Sodium chloride, Agar; pH: 7.3±0.2 ở 25°C; bao gói bằng màng NatureFlex (hay Cellophane). Quy cách: Hộp 10 đĩa | Đĩa | 500
101 | HC101 | Môi trường lỏng dinh dưỡng cao dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường lỏng dinh dưỡng cao dùng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, pH 7.4 ± 0.2 ở 25° Đóng gói: hộp 10 ống | Hộp | 200
102 | HC102 | Môi trường MR-VP | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm Methyl red và Voges Proskauer | Hộp | 500
103 | HC103 | Môi trường nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria spp. và Haemophiluss. Thành phần bao gồm: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, MultiVitox, Agar, pH: 7.3 ±0.2 ở 25°C; có màng bọc NatureFlex (hay Cellophane) Quy cách: Hộp 10 đĩa | Đĩa | 200
104 | HC104 | Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm. Thành phần bao gồm: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH: 5.6±0.2 ở 25°C;có màng bọc NatureFlex (hay Cellophane) Quy cách: Hộp 10 đĩa | Đĩa | 100
105 | HC105 | Môi trường phát hiện, phân lập và đếm số lượng Coliforms và vi khuẩn đường ruột khác . | Môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm có nguồn gốc lâm sàng. Thành phần bao gồm: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2 ở 25°C; có màng bọc NatureFlex (hay Cellophane) Quy cách: Hộp 10 đĩa | Đĩa | 100
106 | HC106 | Môi trường sử dụng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật | Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính. Thành phần bao gồm: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2 ở 25°C; có màng bọc NatureFlex (hay Cellophane) Quy cách: Hộp 10 đĩa | Đĩa | 500
107 | HC107 | Môi trường thạch dùng để nuôi cấy vi khuẩn Enterococcus | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường thạch dùng để nuôi cấy vi khuẩn Enterococcus. Thành phần: Peptone, Bile salts, Ferric citrate, Aesculin, Agar, pH 7.1 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống | Hộp | 200
108 | HC108 | Môi trường thạch nghiêng dùng để nhận biết vi khuẩn sinh urease | Ống nhựa trong suốt có nút xoáy vặn chặt chứa môi trường thạch nghiêng dùng để nhận biết vi khuẩn sinh urease Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: hộp 10 ống | Hộp | 300
109 | HC109 | NaOH | NaOH Tinh khiết, hàm lượng ≥ 98%. Chai 500g | Chai | 2
110 | HC110 | Ổng lưu chủng | Mỗi ống chứa 25 hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương. Quy cách: Hộp 64 cái | Hộp | 50
111 | HC111 | Oxy già đậm đặc | HYDROGEN PEROXIDE – H2O2 – OXY GIÀ 30%. | Lít | 450
112 | HC112 | Oxy y tế 10L | O2 nồng độ ≥ 99,5%. Áp suất nạp ≥ 150 bar, Áp suất thường ≥ 130 bar; 10 Lít/ Bình | Bình | 300
113 | HC113 | Oxy y tế 40 lít | Chứa trong bình chịu áp lực dung tích 40 lít áp suất nạp ≥ 130 kg/cm2; 40 Lít/ Bình | Bình | 5000
114 | HC114 | Que thử đường huyết | Test được cấu tạo bởi men thử Glucose Dehydrogenase FAD chỉ đặc hiệu với đường Glucose và không bị ảnh hưởng bởi Oxygen và các đường khác như Maltose, Galactose,.. Sử dụng lượng máu nhỏ ≤0.4 µL và lấy máu ở 2 cạnh bên que thử. Sử dụng cho máy đo đường huyết OneTouch Ultra Plus Flex của Lifescan. | Cái | 7000
115 | HC115 | Que thử nồng độ Acid Peracetic | Dùng để kiểm tra hoạt lực của axid Peracetic khi ngâm dụng cụ, quả lọc | Que | 700
116 | HC116 | Que thử nồng độ Clorine | - Phù hợp để kiểm tra tồn dư chlorine trong nước rửa và nước cất - độ nhạy 0,0.1,0.5,3 ppm | Kít | 700
117 | HC117 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Xét nghiệm 10 thông số cơ bản của nước tiểu: Máu, đường, Bilirubin, pH, Protein, Ketone, Urobilinogen, Nitrit, Bạch cầu, tỉ trọng. Trên thanh thử có miếng dán kiểm tra (ID band) có tác dụng kích hoạt kiểm tra tự động. | Test | 15000
118 | HC118 | Que thử tồn dư Peroxide | Que thử tồn dư Peroxide trong dung dịch; Độ nhạy phát hiện Peroxide đến mức 1ppm | Que | 700
119 | HC119 | Test nhanh chẩn đoán bệnh chân tay miệng. | Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thể tích mẫu: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương; Độ nhạy : 98.1% Độ đặc hiệu: 99.1%; Các thành phần hoạt chất chính: • 1 thanh thử bao gồm:cộng hợp vàng (là thành phần chính): Kháng thể đơn dòng chuột kháng Enterovirus 71 - keo vàng (1 ± 0.2µg), Vạch thử (là thành phần chính): kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (4 ± 0,8 µg), Vạch chứng (là thành phần chính): kháng thể IgG dê kháng chuột (8 ± 1,6 µg), kháng nguyên Pad: kháng nguyên Enterovirus 71 tái tổ hợp (1,5 ± 0,3 µg) • Dung môi pha loãngbao gồm: đệm phosphate 100mM (5ml), sodium azit (0.01w /v %) Test xét nghiệm ổn định ít nhất 3 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C; Không phản ứng chéo với Echovirus, Poliovirus, Pan-enterovirus, Adenovirus, Cytomegalovirus, Herpes, Influenza, Parainfluenza virus. | Test | 200
120 | HC120 | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên virus cúm type A và cúm type B trực tiếp từ mẫu tăm bông dịch mũi/họng/hầu họng hoặc mẫu dịch hút từ mũi/hầu họng. Độ nhạy ≥ 91,8%, độ đặc hiệu ≥ 98,9% so với nuôi cấy và RT-PCR. Không có phản ứng chéo với 32 chủng vi khuẩn và virus đã được chứng minh. Test thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. | Test | 1500
121 | HC121 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. Độ nhạy ≥99.3% và Độ đặc hiệu ≥99.5% so với TPHA; Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Không có phản ứng chéo với các mẫu dương tính Malaria P.f, Malaria P.v, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, dương tính Leprosy, mẫu của phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định ít nhất 3 tuần ở nhiệt độ 45±1°C và ít nhất 4 tuần ở nhiệt độ 37±1°C. | Test | 100
122 | HC122 | Test nhanh chẩn đoán Morphin trong nước tiểu. | Yêu cầu: Phát hiện định tính nhanh morphin, opiate và các chất chuyển hóa của chúng trong mẫu nước tiểu người ở nồng độ giá trị cut-off là 300 ng/ml. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%. | Test | 500
123 | HC123 | Test nhanh chẩn đoán sốt rét Malaria | Độ nhạy tương đối: P.falciparum(98.1%), P.viviax(98.3%), P.ovale(97.1%), P.malaria (100%), độ đặc hiệu tương đối ≥99 %. | Test | 100
124 | HC124 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy 92.4%, Độ đặc hiệu ≥98.4% so với RT-PCR. Thể tích mẫu sử dụng: 100µl; Hạn dùng lớn hơn hoặc bằng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hộp 25 test | Test | 1000
125 | HC125 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người - Thành phần: Cộng hợp vàng: Kháng thể Anti-Dengue NS1 - keo vàng: 0.27±0.05 µg; Vạch thử: Kháng thể đơn dòng (chuột) anti-Dengue NS1: 0.72±0.14 µg; Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột: 0.72±0.14 µg Màng nitrocellulose kích thước 25±5x4.2±0.84 mm Màng đệm cộng hợp kích thước 5±2.5x4.0±0.80 mm Màng đệm mẫu kích thước 18±2.5x4±0.80 mm Màng đệm hấp phụ kích thước 18±2.5x4±0.80 mm - Dạng: khay nhựa. Quy cách: hộp 25 test. - Độ nhạy tương đối: 97.16% - Độ đặc hiệu tương đối: >99.9% - Độ lặp lại 100% - Giới hạn phát hiện: 5.8ng/ml - Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, CFS, GMP | Test | 1000
126 | HC126 | Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng H.Pylori trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Thể tích mẫu sử dụng là 10 µl. Độ nhạy ≥95,9%; Độ đặc hiệu ≥89,6%. Đọc kết quả sau 10 phút. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Thành phần Cộng hợp vàng : kháng nguyên Helicobacter pylori- keo vàng: 1 ±0.2 µg Vạch thử: kháng nguyên Helicobacter pylori: 4 ±0.8 µg Vạch chứng: huyết thanh dê kháng Helicobacter pylori: 0.75 ±0.15 µg Màng Nitrocellulose: 25±5 x 4.5±0.9 mm Mảng đệm cộng hợp: 7±1.4 x 4.5±0.9 mm Mảng đệm mẫu: 18±3.6x 4.5±0.9 mm Mảng đệm hấp phụ: 18±3.6 x 4.5±0.9 mm | Test | 500
127 | HC127 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng thể IgM kháng HAV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người Kháng thể chuột kháng IgM của người , Kháng nguyên HAV tái tổ hợp , Kháng thể dê kháng IgG chuột . Độ nhạy >95.2%, độ đặc hiệu: 99.1% độ chính xác: 98.3%. Không có bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ tương ứng sau: Hemoglobin 1000 mg/dl, Methanol 10%, Abumin 2000 mg/dl. Không bị phản ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HIV, HCV, HBV, HEV. | Test | 1500
128 | HC128 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng virus viêm gan A trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần hoạt chất: Kháng thể chuột kháng IgM của người; Kháng nguyên HAV tái tổ hợp, Kháng thể dê kháng IgG chuột | Test | 1000
129 | HC129 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 96,2-100%, Độ đặc hiệu: 97,9-100%. Giới hạn phát hiện 1ng/ml. Thành phần hoạt chất chính: Cộng hợp vàng : chất keo vàng – kháng thể kháng HBs đơn dòng chuột (1±0.2μg) ; Vạch thử : kháng thể kháng HBs đơn dòng chuột (4±0.8μg) ; Vạch chứng: immunoglobulin dê kháng chuột (2±0.4μg); Màng nitrocellulose (25±5 x 4.5±0.9 mm) ; Đệm cộng hợp (7±1.4 x 4.5±0.9 mm) ; Đệm mẫu (18±3.6 x 4.5±0.9 mm) ; Đệm hấp thụ (18±3.6 x 4.5±0.9 mm). Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Hộp 25 test | Test | 8000
130 | HC130 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | Định tính phát hiện kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể chuột kháng HBeAg. Độ nhạy tương quan: 100.0%, Độ đặc hiệu tương quan: 98.8%, Độ chính xác tương quan: 99.14%. Không bị nhiễu bởi các chất với nồng độ tương ứng sau đây: Ascorbic acid 20 mg/mL, Bilirubin 1000 mg/dL, Caffeine 20 mg/dL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính với yếu tố dạng thấp (RF), HAV, Syphilis, HIV, H.pylori, CMV, Rubella. | Test | 8000
131 | HC131 | Test thử viêm gan E | Định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể IgG/IgM kháng HEV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp(~0.84μg);IgG-chuột (~0.3μg); Kháng thểchuột kháng IgM người(~1.2μg);Kháng thể chuột kháng IgG người (~1.2μg); IgG-dê kháng chuột (~0.72μg). Độ nhạy: 93.3%;Độđặc hiệu: 98.6%;Độ chính xác tương quan: 97.9%.Không bị gây nhiễu bởi các chất có nồng độ Gentisic acid 20 mg/dl, Acetaminophen 20 mg/dl, Uric acid 20mg/dl. Không pản ứng chéo với các mẫu phẩm dương tính với HBV, HIV, HCV, Syphilis | Test | 1600
132 | HC132 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Sử dụng kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5; Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu ≥99.4%. Thanh thử ổn định 72 giờ sau khi mở túi nhôm. Thành phần kít thử: Cộng hợp vàng: chất keo vàng-protein A(1± 0.2µg). Vạch thử: kháng nguyên tái tổ hợp HCV (kháng nguyên lõi, NS3, NS4, NS5) 1.5 ± 0.3µg. Vạch chứng: immunoglobin dê kháng người 2 ± 0.4µg. Màng nitrocellulose: 25±5 x 4.5±0.9mm; Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Hộp 25 test | Test | 500
133 | HC133 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%. Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút, không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. Hàm lượng chính: Antibody, anti HIV-1, Antibody,Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen (PjC100)HIV-2, Antigen (pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen. | Test | 1000
134 | HC134 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥99.8%. Thành phần kít thử: Cộng hợp vàng: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 gp 41, p24, HIV-2 gp36 - chất keo vàng 1 ± 0.2µg. Vạch thử1: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 (gp41, p24) 0.625 ± 0.125µg. Vạch thử 2: kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 (gp36) 0.5 ± 0.1µg. Vạch chứng: huyết thanh dê kháng HIV 0.75 ± 0.15µg. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Thanh thử ổn định 48 giờ sau khi mở túi nhôm. | Test | 4000
135 | HC135 | Test nhanh phát hiện 04 chất gây nghiện: Thuốc phiện, Ma túy tổng hợp, Ma túy đá, Bồ đà (MOP-AMP-MET-THC) trong nước tiểu | Test nhanh định tính 4 chất gây nghiện trong nước tiểu. '1. AMP: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu: 100% 2. MET: 500ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 3. MOP: 300ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% 4.THC: 50ng/mL, Độ nhạy: 99,9%, độ đặc hiệu : 100% Chứa chất bảo quản : 0.1% Sodium Azide Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS . | Test | 1000
136 | HC136 | Test thử đường huyết | Yêu cầu: Thành phần thuốc thử: hoạt chất (cho 100 que thử). Glucose oxidase (GOD) 300 đơn vị. Potassium ferricyanide 9,0 mg. Vùng đo: 10 600mg/dL (0.6 33.3 mmol/L). Thể tích mẫu: 0.9 µl. Thời gian thử: 5 giây. Tương thích với máy SD Check. | Test | 5000
137 | HC137 | Test thử Helicobacter pylori sử dụng mẫu sinh thiết | Sử dụng mẫu bệnh phẩm sinh thiết dạ dày, tá tràng, thực quản... | Test | 1500
138 | HC138 | Test thử ma túy đá | Phát hiện định tính sự có mặt chất gây nghiện Methamphetamine (Ma túy đá) trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: 500 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất - Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Test | 500
139 | HC139 | Test thử nước tiểu 11 thông số | Dùng cho các máy Mission U500, U120. Phương pháp đo Bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng Mission, có bước sóng 525 nm và 635 nm, có thể đọc bằng mắt. Đo các chỉ số : Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC).Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA | Test | 25000
140 | HC140 | Thanh định danh Enterobacteriaceae và các vi khuẩn G(-) hình que | Hệ thống định danh cho Enterobacteriaceae và cacsvi khuẩn Gram âm dễ mọc khác, gồm 10 giếng nhỏ chứa hóa chất đông khô | Hộp | 1
141 | HC141 | Thanh định danh streptococci và enterococci | Thanh định danh liên cầu và cầu khuẩn đường ruột, gồm 20 giếng chứa hóa chất đông khô và 2ml môi trường API GP. | Hộp | 1
142 | HC142 | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và trực khuẩn G(-) khác | Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô | Hộp | 1
143 | HC143 | Thanh định danh vi khuẩn G(-) hình que, không lên men, dễ mọc (Pseudomonas, Vibrio, ..) | Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột và vi khuẩn Gram âm dễ mọc, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX. | Hộp | 1
144 | HC144 | Thanh xác định MIC của Amoxicillin/clavulanic 0,016 - 256 (µg/ml) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Amoxicillin/clavulanic nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp | Hộp | 1
145 | HC145 | Thanh xác định MIC của Benzylpenicillin 256 | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Benzylpenicillin nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Qui cách đóng gói: 30 thanh/hộp | Hộp | 1
146 | HC146 | Thanh xác định MIC của Ceftazidime 0,016 - 256 (µg/ml) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Ceftazidime nồng độ 0,016-256 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp | Hộp | 1
147 | HC147 | Thanh xác định MIC của Imipenem 0.002 - 32 (µg/ml) | Thanh nhựa mỏng chứa kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, đóng từng thanh riêng rẽ Quy cách: 30 thanh/ hộp | Hộp | 1
148 | HC148 | Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin | Dung dịch Eosin Y được thiết kế để sử dụng trong phân tích mô học của tế bào chất và thường là chất đối lập Hematoxylin. Hồng cầu, collagen và tế bào chất của tế bào cơ hoặc biểu mô sẽ nhuộm màu với mức độ khác nhau của màu hồng. Quy cách: Chai 473 mL | Chai | 4
149 | HC149 | Viên khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ. - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24%. trọng lượng 1 viên. QUy cách: 100 viên / Hộp, 6 hộp / thùng | Hộp | 10
150 | HC150 | Viên xử lý nước thải | Thành phần clo hoạt tính chiếm trên 90%. 200g/viên dùng xử lý nước thải | Kg | 120
151 | HC151 | Vôi Sô-đa | Quy cách: Can 4,5 kg | Can | 14
152 | HC152 | Dung dịch pha loãng | Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.1%; + Dung dịch đệm <0.3%. Đóng gói: 20 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 45
153 | HC153 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối bậc 4 <1.0%; + Muối <1.5%. Đóng gói: 05 lít/ thùng. HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 40
154 | HC154 | Chất thử chuẩn dùng cho phân tích huyết học | Chức năng: Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (trung bình,thấp,cao) cho các thông số đo. Đóng gói: 1x4.5ml/lọ. HSD: 3 tháng từ ngày sx. | Lọ | 6
155 | HC155 | Hóa chất được dùng để xác định thời gian đông máu | Quy cách: Hộp 10x 4ml; Thành phần: Thuốc thử đông khô, kết hợp với yếu tố mô tái tổ hợp ở người và phospholipids tổng hợp (thromboplastin), ion Canxi, phức hợp heparin trung hòa, dung dịch đệm, chất bảo quản (Albumin huyết thanh bò). | Hộp | 25
156 | HC156 | Hóa chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần | Quy cách: Hộp 10x2ml;Thành phần: Phosphatides từ đậu nành tinh sạch và từ não thỏ trong 1.0 x 10-4M ellagic acid M với chất đệm bổ sung, chất ổn định và chất bảo quản. | Hộp | 25
157 | HC157 | Hóa chất xác định nồng độ fibrinogen trong huyết tương | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần: Thrombin có nguồn gốc từ bò được đông khô (xấp xỉ 100 IU/mL) với chất bảo quản và dung dịch đệm. | Hộp | 50
158 | HC158 | Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu | Quy cách: Hộp 10x15ml; Thành phần: Dung dịch đệm Owren's Veronal : 2.84 x 10-2 M sodium barbital in 1.25 x 10-1 M sodium chloride; pH 7.35±0.1 | Hộp | 5
159 | HC159 | Hóa chất bổ sung cho các xét nghiệm đông máu | Quy cách: Hộp 10x15ml; Thành phần: Dung dịch CaCl2 (0.025 mol/L) | Hộp | 6
160 | HC160 | Hóa chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động | Quy cách: Hộp 50ml; Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% (có sẵn clo) | Hộp | 60
161 | HC161 | Chất tẩy rửa dùng cho máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động | Quy cách: Hộp 500ml; Thành phần: Hydrochloric acid 0.16% Non-ionic surfactant 0.50% | Hộp | 2
162 | HC162 | Cóng phản ứng dùng để chứa mẫu và hóa chất | Quy cách: Hộp 3000 ống; Tương thích với máy Đông máu | Hộp | 5
163 | HC163 | Huyết tương kiểm chuẩn mức bình thường | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần:được sản xuất từ những mẫu gộp huyết tương tươi được chống đông bằng citrate của những người bình thường. | Hộp | 1
164 | HC164 | Huyết tương kiểm chuẩn cho phạm vi điều trị | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần: Huyết tương chứa citrat. | Hộp | 1
165 | HC165 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch xét nghiệm trong giới hạn bệnh lý | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần: thu được từ huyết tương thu thập từ máu của những người hiến máu khỏe mạnh; được ổn định với dung dịch đệm HEPES (12 g/L) và đông khô; không chứa chất bảo quản. | Hộp | 1
166 | HC166 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch xét nghiệm trong giới hạn bình thường | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần: thu được từ huyết tương thu thập từ máu của những người hiến máu khỏe mạnh; được ổn định với dung dịch đệm HEPES (12 g/L) và đông khô; không chứa chất bảo quản | Hộp | 1
167 | HC167 | Hóa chất để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu | Quy cách: Hộp 10x1ml; Thành phần :Huyết tương chuẩn ở người có chứa huyết tương trộn được chống đông bằng citrate từ máu của những cá nhân hiến máu khỏe mạnh.; được ổn đinh với dung dịch đệm HEPES( 12g/L) và đông khô; không chứa chất bảo quản.. | Hộp | 1
168 | HC168 | Hoá chất định lượng T3 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). | Hộp | 22
169 | HC169 | Hoá chất chuẩn T3 | Hộp: 6x4ml;- Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | Hộp | 2
170 | HC170 | Hoá chất định lượng FT4 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | Hộp | 25
171 | HC171 | Hoá chất định lượng TSH | Hộp: 2x100test;- Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | Hộp | 18
172 | HC172 | Hoá chất chuẩn TSH | Hộp 6x2,5ml;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 3
173 | HC173 | Hoá chất định lượng CEA | Hộp: 2x50test;- Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
174 | HC174 | Hoá chất chuẩn CEA | Hộp: 6x2,5ml;- Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
175 | HC175 | Hoá chất định lượng PSA | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | Hộp | 2
176 | HC176 | Hoá chất chuẩn PSA | Hộp: 6x2,5ml;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
177 | HC177 | Định lượng hsTnI | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 2.3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%. | Hộp | 1
178 | HC178 | Chất chuẩn hsTnI | Hộp: 3x1.5mL+4x1mL;- Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
179 | HC179 | Hoá chất định lượng AFP | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | Hộp | 2
180 | HC180 | Hoá chất chuẩn AFP | Hộp: 7x2.5ml;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
181 | HC181 | Hoá chất định lượng Insulin | Hộp: 2x50test;-Phạm vi phân tích: 0,03–300 µIU/mL [0,21–2.100 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin liên kết với các hạt thuận từ, dung dịch đệm TRIS, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm bò, dung dịch đệm TRIS, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: IgG của chuột trong dung dịch đệm HEPES, chất nền BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 2
182 | HC182 | Hoá chất chuẩn Insulin | Hộp: 6x2ml;- Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), ≥ 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL insulin. S1,S2,S3,S4,S5: Có chứa insulin người tổng hợp ở các mức khoảng 1, 10, 50, 150 và 300 µIU/mL (lần lượt là 7, 70, 350, 1.050 và 2.100 pmol/L), trong dung dịch đệm HEPES có chất nền BSA, ≥ 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
183 | HC183 | Hoá chất định lượng Total HCG | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | Hộp | 12
184 | HC184 | HC chuẩn Total HCG | Hộp: 6x4ml;- Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 2
185 | HC185 | HC định lượng Ferritin | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 5
186 | HC186 | Hoá chất chuẩn Ferritin | Hộp: 6x4ml;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 2
187 | HC187 | Dung dịch kiểm tra máy | Hộp 6x4ml;- Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit. | Hộp | 1
188 | HC188 | Cơ chất phát quang | Hộp: 4x130ml;- Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | Hộp | 12
189 | HC189 | DD rửa máy miễn dịch | Thùng: 4x1950ml;- Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | Hộp | 25
190 | HC190 | HC nội kiểm miễn dịch mức 1 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | Lọ | 2
191 | HC191 | HC nội kiểm miễn dịch mức 2 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | lọ | 2
192 | HC192 | HC nội kiểm miễn dịch mức 3 | Lọ: 1 x 5 ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | lọ | 2
193 | HC193 | Định lượng Progesterone | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,1–40 ng/mL [0,32-127,2 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp progesterone – phosphatase kiềm (của bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng IgG của thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Protein (dê, thỏ) trong dung dịch đệm axetat với 0,0125% Cosmocil CQ. R1c: Huyết thanh miễn dịch ở thỏ kháng progesterone trong dung dịch đệm axetat, BSA, < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ | Hộp | 2
194 | HC194 | Hoá chất chuẩn Progesterone | Hộp: 4mL+5x2.5mL;- Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. Chứa 0 ng/mL (nmol/L) progesterone. S1, S2, S3, S4, S5: Progesterone (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người ở các mức nồng độ lần lượt xấp xỉ 1, 4, 10, 20 và 40 ng/mL (3,18, 12,72, 31,8, 63,6 và 127,2 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | Hộp | 1
195 | HC195 | Định lượng Procalcitonin | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2
196 | HC196 | Hoá chất chuẩn Procalcitonin | Hộp: 7x2ml;- Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
197 | HC197 | Định lượng Cortisol | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA matrix và < 0,1% natri azit. R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA và < 0,1% natri azit. | Hộp | 5
198 | HC198 | Hoá chất chuẩn Cortisol | Hộp:6x4mL;- Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 µg/dL (nmol/L) cortisol. S1,S2,S3,S4,S5: Cortisol (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL (55, 138, 276, 690 và 1.655 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 2
199 | HC199 | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm Cortisol | Hộp:1x4mL;- Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 µg/dL (nmol/L) cortisol. | Hộp | 2
200 | HC200 | Hoá chất định lượng BNP | Hộp: 2x50test;-Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt từ tính có phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng BNP người hòa trong muối đệm TRIS, với albumin huyết thanh bò (BSA), 0.1% ProClin 300, và <0.1% sodium azide. R1b Kháng thể IgG chuột và dê tinh sạch trong muối đệm TRIS, albumin huyết thanh bò, 0.1% ProClin 300, và < 0.1% sodium azide. R1c Phức hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng BNP người- alkaline phosphatase (bò) trong muối đệm PBS với BSA, 0.1% ProClin 300, và <0.1% sodium azide. | Hộp | 5
201 | HC201 | Hoá chất nội kiểm tra BNP | Hộp: 3x2x2.5mL;- Thành phần: QC1, QC2, QC3: Tái tổ hợp phức hợp BNP người vào khoảng 80, 400, và 2200 pg/ml (ng/L), tương ứng, trong đệm BSA hoạt động trên bề mặt chất nền, <0.1% sodium azide, và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 2
202 | HC202 | Hoá chất chuẩn BNP | Hộp: 6x1.5mL;- Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) trong đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP người tái tổ hợp ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2500, và 5000 pg/mL trong chất nền BSA đệm với chất hoạt động bề mặt, <0.1% sodium azide, và 0.1% ProClin 300. | Hộp | 2
203 | HC203 | HC định lượng CA 15 - 3 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
204 | HC204 | Hoá chất chuẩn CA15-3 | Hộp: 6x1.5mL;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
205 | HC205 | Hoá chất định lượng CA 125 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
206 | HC206 | Hoá chất chuẩn CA 125 | Hộp: 6x2.5mL;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
207 | HC207 | Định lượng CA 19-9 | Hộp: 2x50test;- Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 2
208 | HC208 | Hoá chất chuẩn CA 19-9 | Hộp: 6x2.5mL;- Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 1
209 | HC209 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ:5ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 1
210 | HC210 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ:5ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 1
211 | HC211 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ: 5ml;Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 1
212 | HC212 | Chất kiểm chứng hãng thứ 3 cho các xét nghiệm miễn dịch 3 mức | Hộp: 12x5ml;Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số. Bao gồm cả β– 2 – Microglobulin, CA15- 3, CA19-9, CA125, Growth Hormone (GH), Oestradiol, Paracetamol, 1-25-(OH)2 - Vitamin D*... Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Mức Ferritin và Vitamin B12 phù hợp để theo dõi bệnh thiếu máu. Nồng độ TSH rất thấp ở mức 1. Ổn định sau hoàn nguyên trong 7 ngày ở 2-8ºC hoặc 28 ngày tại -20ºC. | Hộp | 1
213 | HC213 | DD nước rửa sinh hoá | Can: 1x5 L;Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | Can | 17
214 | HC214 | Định lượng HbA1c | 2x37.5ml+2x7.5ml+2x34.5ml+5x2mlcal;Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c , gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % tetradecyltrimethylammonium bromide; Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL; Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L; | Hộp | 3
215 | HC215 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | 2x1ml+2x1ml;Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người | Hộp | 2
216 | HC216 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | 1000ml;Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần:Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L | Hộp | 2
217 | HC217 | Định lượng CRP | 4x30ml+4x30ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex ; dải đo: 0.2-480 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v | Hộp | 8
218 | HC218 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | 5x2ml;Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | Hộp | 1
219 | HC219 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | 4x22ml+4x4ml+4x6ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; | Hộp | 2
220 | HC220 | Định lượng Calci toàn phần | 4x15ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci ; dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM . Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100 | Hộp | 3
221 | HC221 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) | 2x22ml+2x4ml+2x6ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi; | Hộp | 2
222 | HC222 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | 1x1ml;Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme | Lọ | 2
223 | HC223 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | 1x2ml;Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | Lọ | 2
224 | HC224 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | 1x2ml;Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | Lọ | 2
225 | HC225 | Định lượng Sắt | 4x15ml+4x15ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt ; dải đo: 2-179 μmol/L ; phương pháp: TPTZ, bước sóng 600/800 nM. Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L | Hộp | 2
226 | HC226 | Định lượng Acid Uric | 4x42.3ml+4x17.7ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 µmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); | Hộp | 6
227 | HC227 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 4x15ml+4x15ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L | Hộp | 3
228 | HC228 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 4x6ml+4x6ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | Hộp | 3
229 | HC229 | Định lượng Triglycerid | 4x20ml+4x5ml;Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); | Hộp | 30
230 | HC230 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1x5ml;Huyết thanh hiệu chuẩn Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. | Lọ | 12
231 | HC231 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1x5ml;Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | Lọ | 15
232 | HC232 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1x5ml;Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | Lọ | 15
233 | HC233 | Hóa chất nội kiểm điện giải đồ | Quy cách:Hộp: 2 lọ x 10ml*Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH, gồm 2 mức bình thường và bất thường. *Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | Hộp | 1
234 | HC234 | Hóa chất rửa máy điện giải đồ | Quy cách:Hộp: 6 lọ + 1 lọ dd pha 90ml. Dung dịch làm sạch hàng ngày đường ống các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (trừ máy Na, K, Ca, PH), 1 hộp gồm: - Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0,1N) và muối - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ pepsin 0,5g | Hộp | 6
235 | HC235 | Hóa chất định lượng chất điện giải Na+, K+, Cl- | Quy cách: 800ml/pack. Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu bằng Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte plus hãng Medica. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | Pack | 30
236 | HC236 | Dung dịch pha loãng | Chức năng: Là dung dịch pha loãng huyết học được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.2%; + Dung dịch đệm <0.5%. - Đóng gói: 20lít/ thùng. - HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 12
237 | HC237 | Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Chức năng: Là dung dịch rửa máy hằng ngày. -Thành phần: + Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine; + Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%; + Chất hoạt động bề mặt <0.05%. -Đóng gói: 500ml/bình. -HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Chai | 1
238 | HC238 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. -Thành phần: + Hoạt tính bề mặt <1.8%; + Muối <0.5%. -Đóng gói: 05lít/ thùng. - HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 12
239 | HC239 | Dung dịch để đếm và định cỡ tế bào | Chức năng: Là thuốc thử huyết học sử dụng để đếm và định cỡ tế bào. -Thành phần: + Muối ổn định isotonic <2.5%; + Chất chống vi trùng <0.1%; + Chất đệm <1.0%. -Đóng gói: 01 lít/ thùng. -HSD: 24 tháng từ ngày sx. | Thùng | 12
240 | HC240 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | 2x20ml+2x7mL;Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | Hộp | 5
241 | HC241 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | 1x20ml+1x7ml;Dải đo: 2.40 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE | Hộp | 2
242 | HC242 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 3x5mL;Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp | 2
243 | HC243 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 3x5mL;Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp | 1
244 | HC244 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 2x5mL;Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat | Hộp | 1
245 | HC245 | Giá để ống nghiệm | Yêu cầu: được làm từ inox. | Cái | 10
246 | HC246 | Hộp bông cồn | Được làm từ inox. Kích thước: Fi 8cm. | Cái | 4
247 | HC247 | Hộp chữ nhật Inox | Kích thước: 10x22cm. Vật liệu inox 204 | Cái | 10
248 | HC248 | Khay quả đậu | Được làm từ inox 304 Kích thước 24cm | Cái | 10
249 | HC249 | Lọ cắm panh, kéo | Được làm từ inox Kích thước :dài 14cm - 16cm | Cái | 10
250 | HC250 | Đồng hồ oxy y tế | Một đầu được cắm vào bình oxy,đầu còn lại cắm vào dây thở oxy tới bệnh nhân | Cái | 10
251 | HC251 | Kéo thẳng 14 - 16cm | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 5
252 | HC252 | Kéo thẳng 20cm | Chất liệu thép không rỉ | Cái | 5
253 | HC253 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 60cm | Cái | 30
254 | HC254 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 90cm | Cái | 30
255 | HC255 | Bóng đèn cực tím | Bóng dài 120cm | Cái | 30
256 | HC256 | Gel siêu âm | Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. | Can | 100
257 | HC257 | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da | Tuýp | 50
258 | HC258 | Sáp parafin |  | Kg | 300
259 | HC259 | Ống thổi đo chức năng hô hấp | Ống ngậm dùng 1 lần. Các cỡ: phi 30 mm x cao 70 mm, phi 30 mm x 63 mm, phi 30 mm x cao 57 mm | Cái | 1000
260 | HC260 | Hóa chất đo độ hoạt động GOT/AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần thuốc thử: L-aspartat, 2-oxoglutarat, NADH Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 7.15 - 500 U/L | Hộp | 20
261 | HC261 | Hóa chất đo độ hoạt động GPT/AST | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: L-alanin, 2-oxoglutarat, NADH Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 8.5 - 500 U/L | Hộp | 20
262 | HC262 | Hóa chất đo hoạt độ GGT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng y-Glutamyltransferase (y-GT) mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người Thành phần thuốc thử: ᵞ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid, Glycylglycin Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 3.07 - 600 U/L | Hộp | 2
263 | HC263 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: cholesterol esterase, cholesterol oxidase, peroxidase, 4-aminoantipyrin Phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase. Dải đo:4.2 - 1000 mg/dL (0.109 - 26 mmol/L) | Hộp | 10
264 | HC264 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglycerides mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần thuốc thử: 4-chlorophenol, lipase, glycerol kinase, glycerol-3-phosphat oxidase, peroxidase, 4-aminoantipyrin, ATP Phương pháp đo: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.067 - 6.78 mmol/L | Hộp | 10
265 | HC265 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL Direct mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần thuốc thử: cholesterol oxidase, peroxidase, cholesterol esterase, 4-aminoantipyrin, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 0.048 - 5.18 mmol/L | Hộp | 2
266 | HC266 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol LDL Direct mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thành phần thuốc thử: cholesterol oxidase, peroxidase, cholesterol esterase, 4-aminoantipyrin, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 0.012 - 25.6 mmol/L | Hộp | 12
267 | HC267 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ Creatin Kinase (CK) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatin Kinase (CK) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: Creatine phosphat, ADP, hexokinase (HK), glucose-6-phosphat dehydrogenase (G6P-DH) Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.92 - 1300 U/L | Hộp | 2
268 | HC268 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người. Thành phần thuốc thử: Glucose oxidase, Peroxidase, 4 – Aminoantipyrin Phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Dải đo:3.6 - 500 mg/dL (0.199 -27.5 mmol/L) | Hộp | 30
269 | HC269 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần thuốc thử: 3,5-dichlorophenyl diazonium Phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Dải đo:0.09 - 15 mg/dL | Hộp | 1
270 | HC270 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: 3,5-dichlorophenyl diazonium Phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM. Dải đo: 0.211 - 38 mg/dL (3.61 - 650 μmol/L) | Hộp | 1
271 | HC271 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea-BUN UV mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: urease, glutamat dehydrogenase, NADH, 2-oxoglutarat Phương pháp đo: Urease / Glutamate dehydroganase. Dải đo: 3.69 - 300 mg/dL | Hộp | 4
272 | HC272 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: Natri hydroxid, Acid picric Phương pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED. Dải đo:0.04-20 mg/dL | Hộp | 40
273 | HC273 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Iron Ferrozine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Iron Ferrozine Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Iron-Ferrozine mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Thành phần thuốc thử: Guanidin clorid, Ferrozine, acid ascorbic Phương pháp đo: Ferrozine. Dải đo:3.12 - 1000 μg/dL (0.56 - 179 μmol/L) | Hộp | 1
274 | HC274 | Hóa chất đo hoạt độ α - Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng a-Amylase Direct mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: 2-cloro-4-nitrophenyl-malto-triosid (CNP-G3) Phương pháp đo: Direct substrate. Dải đo: 4.5 - 1300 U/L | Hộp | 2
275 | HC275 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium Arsenazo mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: Arsenazo III Phương pháp đo: Arsenazo III. Dải đo: 0.105 - 4.5 mmol/L | Hộp | 4
276 | HC276 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: Đồng (II) acetate Phương pháp đo: Biuret. Dải đo:0.8-150 g/L | Hộp | 3
277 | HC277 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin HbA1C | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu người Thành phần thuốc thử: Hỗn dịch hạt latex, Kháng thể kháng HbA1C người Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 1.9 - 140 mmol/mol | Hộp | 1
278 | HC278 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatin Kinase-MB (CK-MB) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatin Kinase-MB (CK-MB) mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: Kháng thể kháng CK-M người, Creatine phosphate Phương pháp đo quang. Dải đo:7.88 - 1000 U/L | Hộp | 1
279 | HC279 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh người. Thành phần thuốc thử: hạt latex được phủ kháng thể kháng CRP người Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 1 - 150 mg/L | Hộp | 2
280 | HC280 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn | Hộp | 2
281 | HC281 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm CK-MB mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần thuốc thử: CK-MB (người) với nồng độ phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm đo nồng độ CK-MB | Hộp | 1
282 | HC282 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (dạng bột đông khô), chứa protein phản ứng C (CRP) ở nồng độ phù hợp cho quá trình hiệu chuẩn xét nghiệm CRP và CRP-hs. | Hộp | 2
283 | HC283 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1C | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1C Direct mẫu máu người Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (dạng bột đông khô), có chứa các nồng độ thành phần phù hợp để hiệu chuẩn xét nghiệm đo nồng độ HbA1C | Hộp | 2
284 | HC284 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (đông khô), có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình nội kiểm | Hộp | 3
285 | HC285 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 Thành phần thuốc thử: huyết thanh người (đông khô), có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình nội kiểm | Hộp | 3
286 | HC286 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB mức 1 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB Thành phần thuốc thử: huyết thanh người, dạng bột đông khô, có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình kiểm chứng | Hộp | 2
287 | HC287 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CK-MB mức 2 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB mức 2 Thành phần thuốc thử: bột đông khô, có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện quy trình kiểm chứng | Hộp | 2
288 | HC288 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CRP mức 1 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1 Thành phần thuốc thử: huyết thanh người dạng đông khô có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện chương trình kiểm chứng | Hộp | 1
289 | HC289 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm CRP mức 2 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2 Thành phần thuốc thử: huyết thanh người dạng đông khô có chứa các thành phần với nồng độ phù hợp để thực hiện chương trình kiểm chứng | Hộp | 1
290 | HC290 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm HbA1c mức bình thường | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bình thường Thành phần thuốc thử: mẫu ly giải hồng cầu (có nguồn gốc từ người, dạng đông khô), được dùng cho quy trình kiểm chứng Hemoglobin A1C | Hộp | 3
291 | HC291 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm HbA1c mức bệnh lý | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bệnh lý Thành phần thuốc thử: mẫu ly giải hồng cầu (có nguồn gốc từ người, dạng đông khô), được dùng cho quy trình kiểm chứng Hemoglobin A1C | Hộp | 3
292 | HC292 | Hóa chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer pH 7.15 (37°C) 100mmol/L; L-Аlanine 500mmol/L; 2-Oxoglutarate 12mmol/L; LDH 1,8kU/L; NADH 0,2mmol/L; Pyridoxal Phosphate(P-5-P) 0,1mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test | Hộp | 12
293 | HC293 | Hóa chất đo hoạt độ AST (GOT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH: 0.9 kU/L; MDH: 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L. Hộp: (4x6ml+4x6ml) | Hộp | 48
294 | HC294 | Hóa chất định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES (pH 7,6) 24 mmol/L; ATP ≥ 2 mmol/L; NAD+ ≥ 1,32 mmol/L; Mg2+ 2,37 mmol/L; Hexokinase ≥ 0,59 kU/L; G6P-DH ≥ 1,58 kU/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test | Hộp | 12
295 | HC295 | Hóa chất định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0.2 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,99%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 17 test | Hộp | 5
296 | HC296 | Hóa chất đo hoạt độ Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES (pH 6.05) 36.1 mmol/L; Calcium acetate 3.60 mmol/L; NaCl 37.2 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L.; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,64%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test | Hộp | 1
297 | HC297 | Hóa chất định lượng Ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra-Sodium diphosphate 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,28%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,41%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | Hộp | 3
298 | HC298 | Hóa chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine, pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test | Hộp | 2
299 | HC299 | Hóa chất định lượng Cholesterol toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5) 103 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Peroxidase ≥ 10 kU/L (166,7 μkat/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test | Hộp | 12
300 | HC300 | Hóa chất định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,26%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,71%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | Hộp | 12
301 | HC301 | Hóa chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (ph 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,85%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,92%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | Hộp | 1
302 | HC302 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Enzymatic); Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người); Chất kiểm chứng 2 mức; Các giá trị có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL và LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | Lọ | 3
303 | HC303 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Enzymatic); Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | Hộp | 1
304 | HC304 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL trong mẫu Huyết thanh, huyết tương (xét nghiệm sử dụng phương pháp Enzymatic); Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | Hộp | 3
305 | HC305 | Hóa chất định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | Hộp | 12
306 | HC306 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,50%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,84%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test | Hộp | 3
307 | HC307 | Test Nước tiểu 11 thông số | ¾ Các thông số đo được: Glu (Glucose), Pro (Protein)m, pH, Bld (Blood – máu), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid). Đóng gói: 100 test/ hộp. | Hộp | 15000
308 | HC308 | Dung dịch Lugol 3% |  | ML | 1000
309 | HC309 | Acid acetic (glacial) |  | ML | 1000
310 | HC310 | Muối viên tinh khiết | Công Thức: NaCl ≥ 99,5%. Quy cách: ≤ 25kg/bì | Kg | 1000
311 | HC311 | Hóa chất sinh hóa định lượng Glucose trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trên máy sinh hóa; quy cách: 4 x 250 ml, bao gồm standard; hoá chất đơn; dải tuyến tính: 20-400 mg/dL ( (1.11 - 22.20 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R - Phosphate buffer, pH 7,4 - Phenol: 10 mmol/L - 4-aminoantipyrin: 0,3 mmol/L - Peroxidase: ≥ 700 U/L - Glucose oxidase: ≥ 10000 U/L - Sodium azide: <0.1% Chất chuẩn Std - D-glucose: 100 mg/dL (5.55 mmol/L) | Hộp | 4
312 | HC312 | Hóa chất sinh hóa định lượng Ure trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea trên máy sinh hóa; quy cách R1: 5x100ml + R2: 1x127ml + Std: 1x5ml; tỉ lệ R2/R1: 1/4; dải tuyến tính: huyết thanh/huyết tương 10-300 mg/dL (1.67-49.95 mmol/L), nước tiểu 200-6000 mg/dL (33-999 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R -Tris buffer, pH 7.60 -Anpha-Ketoglutarate: 9 mmol/L -Urease: ≥ 8100 U/L -GIDH: ≥ 1350 U/L -Sodium azide: <0.1% Hóa chất 2: R2 -NADH: 1,3 mmol/L -Sodium azide: <0.1% Chất chuẩn: - Urea: 50 mg/dL (8.33 mmol/L) | Hộp | 1
313 | HC313 | Hóa chất sinh hóa định lượng Creatinine trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 1x125ml + R2: 1x125ml + Std: 1 x5ml; tỉ lệ R2/R1: 1/1; dải tuyến tính: 0.5-15 mg/dL (44-1326 μmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 - Picric acid 8,73 mmol/L Hóa chất 2: R2 - Sodium hydroxide: 312,5 mmol/L - Disodium phosphate: 12,5 mmol/L Chất chuẩn: 1x5ml - Creatinine: 2 mg/dL (177μmol/L) | Hộp | 3
314 | HC314 | Hóa chất sinh hóa định lượng Uric trong máu | *Hóa chất xét nghiệm định lượng acid Uric *Phương pháp đo: Enzymatic colorimetric Trinder Endpoint *Dải tuyến tính: Huyết thanh/huyết tương: 1,5-25 mg/dL; Nước tiểu: 5-250 mg/dL * Quy cách: 6x100ml + Std: 1x5ml *Thành phần: Hóa chất R: - Buffer, pH 7.0 (20-25 độ C) - EHSPT: 0,72 mmol/L - Amino- 4- antipyrine: 0,37 mmol/L - Uricase: ≥ 150 U/L - Peroxidase: ≥12000 U/L - Sodium azide: <0.1% Chất chuẩn: - Uric acid: 6 mg/dL (357 µmol/L) - Sodium azide: <0.5% (w/w) | Hộp | 1
315 | HC315 | Hóa chất sinh hóa định lượng GOT(AST) trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng AST/GOT trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 5x100ml + R2: 1x127ml; tỉ lệ R2/R1: 1/4; dải tuyến tính: 10-450 U/L Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 -Tris buffer, pH 7.8 -L-aspartate: 330 mmol/L -LDH: ≥ 2000 U/L -MDH: ≥ 1000 U/L -Sodium azide: <0.1% Hóa chất 2: R2 -Alpha-ketoglutarate: 78 mmol/L -NADH: 1.1 mmol/L -Sodium azide: <0.1% | hộp | 3
316 | HC316 | Hóa chất sinh hóa định lượng GPT(ALT)trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng ALT/GPT trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 5x100ml + R2: 1x127ml; tỉ lệ R2/R1: 1/4; dải tuyến tính: 10-450 U/L Thành phần gồm: Hóa chất 1: R1 -Tris buffer, pH 7.50 -L-alanine: 680 mmol/L -LDH: ≥2000 U/L -Sodium azide: <0.1% Hóa chất 2: R2 -Alpha-ketoglutarate: 97 mmol/L -NADH: 1,1 mmol/L -Sodium azide: <0.1% | hộp | 3
317 | HC317 | Hóa chất sinh hóa định lượng Cholesterol trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy sinh hóa; quy cách: R 6 x 100 ml + std: 1x5 ml; hóa chất đơn; dải tuyến tính: 20 - 600 mg/dL (0.52-15.52 mmol/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R - Good's buffer, pH 6,7 - Phenol: 24 mmol/L - Cholesterol esterase: ≥ 180 U/L - Cholesterol oxidase : ≥ 200 U/L - Peroxidase : ≥ 1000 U/L - 4-aminoantipyrin (4-AAP): 0.5 mmol/L - Sodium azide: < 0.1% Cũng chứa surfactants (chất hoạt động bề mặt) và magnesium salts (muối magie) cho hiệu suất tối ưu. Chất chuẩn: Std - Cholesterol: 200mg/dL | hộp | 2
318 | HC318 | Hóa chất sinh hóa định lượng Triglycerides trong máu | *Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides *Phương pháp đo: Enzymatic colorimetric endpoint * Dải tuyến tính 30-1000 mg/dL (0.34-11.30 mmol/L) * Quy cách: R 6x50ml + Std 1x5ml *Thành phần: Hóa chất R - Good's buffer, pH 7,0 - P- chlorophenol: 2,7 mmol/L - ATP: 3,15 mmol/L - Amino- 4- antipyrine: 0,31 mmol/L - Lipoprotein lipase: ≥ 2000 U/L - Glycerol kinase: ≥ 500 U/L - Glycerol- 3- phosphater oxidase: ≥ 4000 U/L - Peroxidase: ≥ 500 U/L - Sodium azide: <0.1% Cũng chứa muối magie, FAD và surfactants cho hiệu suất tối ưu Chất chuẩn: - Glycerol (triglycerides equivalent) 200 mg/dL - Sodium azide: <0.1% (w/w) | hộp | 2
319 | HC319 | Hóa chất định lượng HDL Cholesterol trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol HDL trên máy sinh hóa; quy cách: R1: 2x90ml + R2: 1x60ml; tỉ lệ R2/R1: 1/3; dải tuyến tính: 5 - 200 mg/dL (0.13-5.17 mmol/L) Thành phần gồm: Hoá chất: R1 -Buffer, pH 6.85 -N-(2-Hydroxy-3-sulfoppropyl)-3,5-dimethoxyaniline -Sodium salt: ≥ 0.5 mmol/L -Peroxidase: ≥ 8000 U/L -Cũng chứa các hợp chất phốt pho vô cơ và hữu cơ Hoá chất: R2 -Buffer, pH 8.15 -Cholesterol Oxidase: ≥ 2000 U/L -Cholesterol Esterase: ≥ 180 U/L -Peroxidase: ≥ 15000 U/L -4-aminoantipyrine: ≥ 2 mmol/L -Surfactant: 0.6 % -Sodium azide: < 0.1 % (p/p) Cũng chứa ascorbate oxidase cho hiệu suất tối ưu | hộp | 1
320 | HC320 | Hóa chất sinh hóa định lượng Protein trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Protein trên máy sinh hóa; quy cách: R: 2x125ml + Std: 1x5ml; hoá chất đơn; dải tuyến tính: 0.2-12 g/dL (2-120 g/L) Thành phần gồm: Hóa chất: R -Copper sulfate: 6 mmol/L -Sodium hydroxide: 490 mmol/L Cũng chứa iodide và muối tartrate cho hiệu suất tối ưu Chất chuẩn: Std -Albumin 6 g/ dL -Sodium azide: <0.1% | hộp | 1
321 | HC321 | Hóa chất định lượng Glucose | Quy cách: Hộp 8x50ml; Hóa chất dùng để xét nghiệm Glucose. Thành Phần: R1 Phosphate buffer, pH 7.5 250 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L Glucose Oxidase (GOD) ≥15 kU/L Peroxidase (POD) ≥1 kU/L | Hộp | 1
322 | HC322 | Hóa chất định lượng Ure | Quy cách: Hộp 4x50ml + 2x25ml; Hóa chất xét nghiệm Ure UV. Thành phần R1 TRIS Buffer, pH 7.80 120 mmol/L 2-Oxoglutarate 7 mmol/L ADP 0.6 mmol/L Urease > 6 kU/L GLDH (Glutamate dehydrogenase) > 1 kU/L R2 NADH 0.25 mmol/L | Hộp | 1
323 | HC323 | Hóa chất định lượng Creatinine | Quy cách: Hộp 4x50ml + 2x25ml; Hóa chất dùng xét nghiệm Cretinine. Thành Phần: R1 NaOH, pH 12,7 300 mmol/L R2 Picric acid 25 mmol/L | Hộp | 1
324 | HC324 | Hóa chất định lượng Acid Uric | Quy cách: Hộp 4x50ml + 2x25ml; Hóa chất xét nghiệm Acid Uric. Thành phần: Good's buffer, pH 7.8 100 mmol/L Uricase ≥ 0.5 KU/L Peroxidase (POD) ≥0.5 KU/L 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L DCPS 2 mmol/L | Hộp | 1
325 | HC325 | Hóa chất đo độ hoạt động GOT/AST | Quy cách: Hộp 4x50ml + 2x25ml; Hóa chất dùng xét nghiệm AST/GOT. Thành Phần: R1 TRIS, pH 7.65 80 mmol/L L-Aspartate 240 mmol/L MDH (malate dehydrogenase) ≥ 600 U/L LDH (lactate dehydrogenase) ≥ 900 U/L R2 2-Oxoglutarate 12 mmol/L NADH 0.18 mmol/L | Hộp | 1
326 | HC326 | Hóa chất đo độ hoạt động GPT/AST | Quy cách: Hộp 4x50ml + 2x25ml; Hóa chất dùng xét nghiệm ALT/GPT. Phương pháp UV kinetic, method, IFCC. Thành Phần: R1 TRIS, pH 7.65 100 mmol/L L-Alanine 500 mmol/L LDH (lactatedehydrogenase) ≥ 1700 U/L R2 2-Oxoglutarate 15 mmol/L NADH 0.18 mmol/L | Hộp | 1
327 | HC327 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Quy cách: Hộp 8x50ml;Hóa chất xét nghiệm protein toàn phần. Thành phần: R Cupric sulfate 6 mmol/L Sodium-potassium-tartrate 21 mmol/L Potassium iodide 6 mmol/L Sodium Hydroxide 0.75 mol/L | Hộp | 1
328 | HC328 | Hóa chất định lượng Albumin | Quy cách: Hộp 8x50ml; Hóa chất dùng xét nghiệm Albumin. Phương pháp đo BCG. Thành Phần: R1: Succinate buffer, pH 4.2 75 mmol/L Bromocresol green 0.26 mmol/L Tensioactives 2 g/L Sodium Azide 0.95 g/dL | Hộp | 1
329 | HC329 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Quy cách: Hộp 8x50ml;Hóa chất dùng xét nghiệm cholesterol. Thành Phần: Good's buffer, pH 6.7 50 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L Cholesterol Esterase (CHE) ≥ 300 U/L Cholesterol Oxidase (CHOD) ≥ 200 U/L Peroxidase (POD) ≥ 1200U/L | Hộp | 1
330 | HC330 | Hóa chất định lượng Triglyceride | Quy cách: Hộp 8x50ml; Hóa chất xét nghiệm Triglycerides. Phương pháp đo GPO-PAP. Thành Phần: Good's buffer, pH 7.2 50 mmol/L 4-Chlorophenol 4 mmol/L ATP 2 mmol/L Mg2+ 15 mmol/L Glycerokinase (GK) ≥ 0.4 kU/L Peroxidase (POD) ≥ 2 kU/L Lipoprotein lipase (LPL) ≥ 4 kU/L 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase (GPO) ≥ 1.5 kU/L | Hộp | 1
331 | HC331 | Hóa chất định lượng HDL-C | Quy cách: Hộp 3x50+ 2x25ml; Hóa chất xét nghiệm HDL. Thành Phần R1 MOPS buffer, pH 7.0 100 mmol/L Phosphoric Acid 0.01 mmol/L HDAOS 0.9 mmol/L Dextransodiumsulphate 1 mg/dL MgSO4 7H2O 5 mg/mL AscorbateOxidase 3 U/mL R2 PIPES buffer, pH 7.0 100 mmol/L Cholesterol Esterase (CHE) 5,7 U/mL Cholesterol Oxidase (CHO) 20 U/mL Peroxidase (POD) 20 U/mL 4-AAP 2,5 mmol/L | Hộp | 1
332 | HC332 | Hóa chất chuẩn LDL-Cholesterol | Quy cách: Hộp 3x50+ 2x25ml; Thành phần: R1 MOPS buffer, pH 7.0 100 mmol/L Phosphoric Acid 0.01 mmol/L HDAOS 0.9 mmol/L Dextransodiumsulphate 1 mg/dL MgSO4 7H2O 5 mg/mL AscorbateOxidase 3 U/mL R2 PIPES buffer, pH 7.0 100 mmol/L Cholesterol Esterase (CHE) 5,7 U/mL Cholesterol Oxidase (CHO) 20 U/mL Peroxidase (POD) 20 U/mL 4-AAP 2,5 mmol/L | Hộp | 1
333 | HC333 | Hóa chất đo hoạt độ α - Amylase | Quy cách: Hộp 4x50ml; Hóa chất dùng để xét nghiệm AmyLase. Phương pháp đo CNPG3. Thành phần: R1 MES buffer, pH 6.0 100 mmol/L NaCl 350 mmol/L Ca-Acetate 6 mmol/L Potassium thiocyanate 900 mmol/L CNP-G3 2.27 mmol/L Stabilizers and detergents > 0.1 % | Hộp | 1
334 | HC334 | Hóa chất đo hoạt động CK (Creatine kinase) [Máu] | Quy cách: Hộp 4x50+ 2x25ml; Hóa chất xét nghiện CK. Thành phần R1 NaOH, pH 12,7 300 mmol/L R2 Picric acid 25 mmol/L | Hộp | 1
335 | HC335 | Hóa chất đo hoạt động CK-MB | Quy cách: Hộp 4x50+ 2x25ml; Hóa chất dùng xét nghiệm CK MB. Thành Phần R1 Imidazole buffer, 6.7 100 mmol/L Glucose 20 mmol/L N-Acetylcysteine (NAC) 20 mmol/L Magnesium acetate 10 mmol/L NADP 2.5 mmol/L Hexokinase (HK) ≥ 4 KU/L EDTA-Na2 2 mmol/L Monoclonal antibodies against human CK-M 2500 U/L R2 Creatine phosphate 30 mmol/L AMP 5 mmol/L ADP 2 mmol/L di-adenosine-pentaphosphate 10 μmol/L G-6P-DH ≥ 1.5 KU/L | Hộp | 1
336 | HC336 | Hóa chất đo hoạt độ GGT | Quy cách: Hộp 4x50+ 2x25ml;Hóa chất dùng xét nghiệm Gama GT. Thành Phần: R1: TRIS, pH 8,25 100 mmol/L Glycylglycine 100 mmol/L R2: L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide 4 mmol/L | Hộp | 1
337 | HC337 | Hóa chất định lượng HbA1C | Quy cách: Hộp 1x30+ 1x10ml; Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Xác định trực tiếp HbA1c mà không cần đo tổng lượng hemoglobin Thành phần: Thuốc thử (R1): • Cao su 25 mmol / L • Bộ đệm 15 mmol / L Thuốc thử (R2): • Bộ đệm 15 mmol / L • Kháng thể đơn dòng chống HbA1c 5,6 mg / dL • Kháng thể kháng IgG 12 mg / dL | Hộp | 1
338 | HC338 | Hóa chất nội kiểm HbA1c mức 1,2 | Quy cách: Hộp 2x 1ml; Bộ Kiểm soát HbA1c 2 Mức là bộ kiểm soát bao gồm hồng cầu của con người. Nó có thể được sử dụng để xác minh độ chính xác (độ lặp lại) trong phép đo mức hemoglobin glycated ở người (A1c) bằng phương pháp đo độ đục. Giá trị chính xác được chỉ ra trong bảng giá trị kèm theo Hóa chất Thành phần: Mức kiểm soát 1 và mức kiểm soát 2: • Hồng cầu người. - Chất ổn định | Hộp | 1
339 | HC339 | Hóa chất chuẩn HbA1c | Quy cách: Lọ 1ml; Bộ hiệu chuẩn HbA1c là một bộ 4 mẫu chuẩn bao gồm hồng cầu người. Nó có thể được sử dụng để xác định định lượng hemoglobin glycated ở người (A1c) bằng phương pháp đo độ đục. Thành phần: Calibrator L1: Buffer - Chất ổn định Chất hiệu chuẩn L2-L5: Hồng cầu người. - Chất ổn định | Lọ | 1
340 | HC340 | Hóa chất CRP định lượng | Quy cách: Hộp 2x50ml+1x20ml; Định lượng CRP trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: THUỐC THỬ 1 TRIS/HCl Buffer pH 7.6 100 mmol/L NaCl 300 mmol/L Polyethyleneglycol (PEG) 4.5 % THUỐC THỬ 2 Anti-human CRP antiserum (goat) 30% v/v TRIS/HCl Buffer pH 7.6 50 mmol/L NaCl 300 mmol/L | Hộp | 1
341 | HC341 | Hóa chất chuẩn CRP | Quy cách: Lọ 1ml; Bộ hiệu chuẩn cho CRP | Lọ | 1
342 | HC342 | Hóa chất nội kiểm CRP mức 1 | Quy cách: Hộp 2x1ml; PLASMA PROTEIN CONTROL LEVEL 1 là huyết thanh hiệu chuẩn dạng lỏng thu được từ huyết thanh người có bổ sung các thành phần sinh học và kháng khuẩn. Nồng độ và hoạt độ của các thành phần đã được lựa chọn để đảm bảo hiệu chuẩn tối ưu cả trong hệ thống thủ công và tự động. Nồng độ / hoạt động của các thành phần rất cụ thể. | Lọ | 1
343 | HC343 | Hóa chất nội kiểm CRP mức 2 | Quy cách: Hộp 2x1ml; PLASMA PROTEIN CONTROL LEVEL 2 là huyết thanh hiệu chuẩn dạng lỏng thu được từ huyết thanh người có bổ sung các thành phần sinh học và kháng khuẩn. Nồng độ và hoạt độ của các thành phần đã được lựa chọn để đảm bảo hiệu chuẩn tối ưu cả trong hệ thống thủ công và tự động. Nồng độ / hoạt động của các thành phần rất cụ thể. | Lọ | 1
344 | HC344 | Hóa chất định lượng Calcium | Quy cách: Hộp 4x50+2x25 ml; Hóa chất dùng xét nghiệm Calxi.Thành Phần: R1 Imidazole buffer, pH 6.5 70 mmol/L Arsenazo III 120 μmol/L Detergents 2 % Sodium Azide 0,95 g/dL | Hộp | 1
345 | HC345 | Hóa chất chuẩn chung các thông số cơ bản | Quy cách: Lọ 3ml; Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Lọ | 1
346 | HC346 | Hóa chất nội kiểm chung mức trung bình các thông số cơ bản | Quy cách: Lọ 5ml; Hóa chất dùng để kiểm tra xét nghiệm sinh hóa ở mức bình thường | Lọ | 1
347 | HC347 | Hóa chất nội kiểm chung mức cao các thông số cơ bản | Quy cách: Lọ 5 ml; Hóa chất dùng để kiểm tra xét nghiệm sinh hóa ở mức bất thường | Lọ | 1
348 | HC348 | Dây garo dính | Bản rộng ≥ 4cm, dài ≥ 28 cm. Túi 10 cái | Cái | 500
Tổng cộng: 348 mặt hàng